中药药理学实验室主要仪器设备操作规程（SOP）
 1.DF-205电热鼓风干燥箱操作规程(SOP)
 2.GL-20低温高速离心机操作规程(SOP)
 3.R80血粘度测试仪操作规程(SOP)
 4.LGB-190红细胞变形聚集仪的操作规程
5.BD-219S海尔冰箱(-20℃)操作规程(SOP)
 6.JJ300电子天平操作规程(SOP)程
7.722S分光光度计操作规程(SOP) 

8.DHP-360电热恒温培养箱操作规程(SOP)

 9.CB-128C酶标仪操作规程(SOP)
10.四鼠通用自发活动视频分析系统操作规程(SOP)
11.M600II尿液分析仪操作规程(SOP)
12.麦克奥迪数码医学图象分析系统操作规程(SOP)
 13.BS124S赛多利斯精密天平操作规程(SOP)
14.鼠博士video行为学分析系统应用软件--------水迷宫实验操作规程(SOP)
 15.Mini电泳仪操作规程(SOP)
16.Mini电转仪操作规程(SOP)

17.TS-100型脱色、转移、万向摇床操作规程(SOP)

18.Y25BA大小鼠抓力测定仪操作SOP

19.YLS-6B智能热板仪操作SOP
20.Y537B型跳台记录仪操作规程（SOP）

21.SC-3612低速离心机操作规程（SOP）

22.双臂脑立体定位仪操作规程（SOP）

23.超低温（-86℃）冰箱操作规程（SOP）

24.LGR20-W高速冷冻离心机操作规程（SOP）

 25.JY-250超声波粉碎机操作规程(SOP)

 26.高压锅标准操作规程(SOP)
DF-205电热鼓风干燥箱操作规程(SOP)

1.关键词：干燥箱、操作规程

2.目的：制定干燥箱的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)打开电源。

(2)设定温度（不同干燥物所需温度不同）。

(3)在高温干燥物品时，要有专人看管。

(4)下班前要关闭干燥箱，关闭电源。

GL-20低温高速离心机操作规程(SOP)

1.关键词：GL-20低温高速离心机、操作规程

2.目的：制定GL-20低温高速离心机的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)打开电源总开关，待指示灯亮，电压稳定后方可使用。

(2)调节所需温度和速度。

(3)放入平衡好的离心液管，关闭离心室盖，RARD灯亮，按下启动开关START灯亮，转速开始上升。

(4)离心完毕，离心盖打开，离心室和清洁布擦干，然后将离心室盖敞开约3小时，确保离心室内干燥。

(5)离心机不工作时，放入干燥的硅胶袋吸收潮气，以防转轴生锈。

(6)盖好离心机套，做好记录。

R80血粘度测试仪操作规程(SOP)

1.关键词：血粘度测试仪、操作规程

2.目的：制定血粘度测试仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)开机

开稳压器→打印机→计算机→键入R80B→回车→开粘度仪。

(2)全血加样及测试

①将抗凝血样0.8ml均匀注入测试杯中,盖好定心罩。

②选主菜单选[血样测试]项→回车。

③输入正确的检验号→回车→开始测试。

④测试完毕后,按Esc→Y开始自动清洗。

(3)血浆加样及测试

①在3000R/MIN,6min离心全血。

②取0.8ml血浆均匀注入测试杯中,盖好定心罩。

③选主菜单选[血浆测试]项→回车。

④输入正确的检验号→回车→开始测试。

⑤测试完毕后,按Esc→Y开始自动清洗。

(4)数据管理

选主菜单选[数据管理]→报表打印→输入测试日期→回车→打印出清单。

(5)关机血粘度测定仪

①再自动清洗3次。

②关血粘度测定仪。

③按Esc→再按Esc→Y→退出测试系统。

④关计算机。

⑤关打印机。
红细胞变形聚集仪的操作规程（SOP）
1.关键词：红细胞变形聚集仪、操作规程
2.目的：制定红细胞变形聚集仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。
3.仪器操作步骤：

(1)红细胞聚集的操作

①开稳压器→打印机→计算机→键入190→进入主菜单→开聚集仪。
②将0.8ml全血注入检测盘内,盖好上盖。
③选Aggregate→Zero→ 回车→开始测定。
④选P键→打印数据及图形。
⑤选Quit退出系统测量。
(2)红细胞变形的操作

①将20μl全血注入内含1ml红细胞悬液的1ml小尖头试管内摇匀。
②将其倒入测量盘内,盖好上盖。
③选Deformate→ 回车→开始测定。
④选P键→打印数据及图形。
⑤选Quit退出系统测量。
BD-219S海尔冰箱(-20℃)操作规程(SOP)

1.关键词：低温冰箱、操作规程

2.目的：制定低温冰箱使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)每天检查显示温度和设置温度是否一致，温度一旦设置不得随便调动。 

(2)放取样品时尽量缩短开盖时间。

(3)放取样品后先放好保温泡塑板，再关盖并锁定。

(4)所放置样品必须妥善包装不得外泄。
JJ300电子天平操作规程(SOP)

1.关键词：电子天平、操作规程

2.目的：制定JJ300型电子天平的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)插上电源，拿下天平上的托盘。 

(2)打开天平右方红色开关，显示屏上依次显示出不同的指示(CH1-CH7)，直至显示出0.00g时，若不是0.00g，�可按Ｔ键，直至显示出0.00g，然后按CAL(校准)键，天平显示出“C”和“0”，(若显示“CE”，重按Ｔ键，待显示0.00g后，再重按CAL键)将1000g重的砝码放上，待天平显示器左下角“0”消失，发出信号“嘟”声，即表示校准完毕，去除砝码天平显示0.00g。�将天平托盘或称量动物的容器放在天平上，待天平显示屏上显示出×××.g时，按下天平右下方的T键，使天平显示为0.00g。 

(3)将称量动物放在托盘或称量动物容器内，这时天平上显示的重量就为所称动物的重量。

(4)取下所称动物，若天平继续显示为0.00g时，�可称量下一只动物；若天平显示不是0.00g时，按下天平右下方的T键，使天平显示为0.00g，可称量下。

(5)使用完毕后，将天平上的开关关闭，拔掉电源插头，将天平放回原位，并进行登记。      

(6)当发现天平出现问题时及时向管理人员报告。

4.注意：此天平不得称量超过1000 g以上的物品或动物！
722S分光光度计操作规程(SOP)

1.关键词：722分光光度计、操作规程

2.目的：制定722分光光度计的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)先插电源，然后打开仪器开关，预热20分钟后，调好仪器的所需波长。

(2)在测定样品时，首先要把零点调准后，再进行测定。

(3)测定结束后，一定要把仪器清理干净，切记关闭电源。
HDP-360电热恒温培养箱操作规程(SOP)

1.关键词：恒温培养箱、操作规程

2.目的：制定恒温培养箱的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)打开电源。

(2)有手动调节设定所需温度。

(3)待温度恒定后，才能进行实验。

(4)根据湿度大小调节通风口。

(5)要经常观察温度。

CB-128C酶标仪操作规程（SOP）
1.关键词：CB-128C酶标仪、操作规程
2.目的：制定：CB-128C酶标仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。
3.仪器操作步骤：
(1)接通电源开机，点击“Kimcn”,点击“文件夹”，点击“项目”。
   如果是新项目点击“新项目”，如果不是新项目，点击项目栏即可进入原测定项目。
(2)打开酶标仪电源，使仪器处于预热状态，20分钟后方可测定样品。 

(3)点击“微孔测定”，直至出现对话框，在对话框出现红色、绿色天平标志，红色天平为标准指示，绿色为样品指示。
(4)点击“标准栏”指示，出现红色STD，社定标准STD1、STD2……STDn。根据测定药盒给定标准品数量进行设定。 

(5)点击“样品栏”指示，在设定标准后在设定样品数,SAMP1、SAMP 2……SAMPn。为方便期间点击“样品重复”栏，即可连续编号，样品数和编号要一样。
(6)按酶标说明书进行加样，加样板和设定板位置相同。将测定板放入酶标仪测定室内。
(7)点击“微孔测定”直至出现对话框。
(8)点击“设置”，选“编导程序”，设定吸光度波长，自动选择波长。设定数据统计方法，一般设定在4参数位置。点击“浓度”，输入标准浓度。
(9)点击“下一步”，直至出现“开始”Start。
(10)点击“开始Start”,即可进行测定。
(11)点击“微孔测定”，直至出现打印标志，点击打印栏。
(12)若样品需要保存，可将数据保存在电脑内。
(13)关机  顺序为：酶标仪、打印机、电脑。
(14)在登记本进行登记，内容为：使用起使时间、结束时间、使用人、仪器状态等。
四鼠通用自发活动视频分析系统操作规程(SOP)
1.关键词：自发活动视频分析系统、操作规程
2.目的：制定自发活动视频分析系统的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。
3.仪器操作步骤：

(1)双击桌面上的自发活动视频分析系统图标，打开此程序。

(2)出现一个对话框，如要打开以前已有的实验文件，选中文件名，点“确定”即可；如要新建一个实验，点“取消”。

(3)点“新建实验”按钮，出现一个对话框，输入相关内容，点“确定”。

(4)选中实验名称, 点“添加分组”按钮，输入组别编号或名称，点“确定”。可以添加多组。

(5)选中每一组别名称，点“添加动物” 按钮，出现一个对话框，输入相关内容，如，编号、性别、重量，而延迟时间一项，可以为默认（0）。如为新建实验，选在线视频流，并在“在线参数”-------“视频文件”----选你要保存文件的位置，起一个你可识别的文件名，点“确定”即可。特别注意的是，一般4只为一组，作为一个视频文件保存，所以，在起名时要注意，4只动物要起一个文件名，千万不要一只一个名。如一组12只动物，就起3个文件名。如为已有实验，选离线视频文件，在“离线参数”-------“视频文件”----选你要打开的文件位置，点“确定”即可。

(6)按上述步骤，将所有组别和动物添加完毕，打开活动箱电源，把动物放入活动箱，关严，注意要将内箱放稳放正，以正对摄像头。

(7)点“设置采集时间”按钮，出现一个对话框，一般可以设置8分钟，取后5分钟，作为结果。

(8)全选中每组中的4只动物，点红色的“开始采集”按钮，出现视频压缩对话框，压缩程序-----选第2项Intel Indeo(R) Video R3.2，压缩质量可拖到100，点“确定”，开始录制。

(9)录制完毕，右单击1只动物，选指定开放场，第1、2、3、4只，分别指定为左下、左上、右上、右下视频。

(10)点视频下方的双箭头按钮，可以开始分析数据。还可以设置时间段，点菜单中的“指标”下拉菜单中的“设置时间段”，点设定时间段，输入开始及停止时间，点击箭头，确定。

(11)可以设置轨迹的输出时间段，点“设置起止点”，输入相关时间段。

选中相应结果，点“导出指标”，存为EXCEL文件。
M600II尿液分析仪操作规程(SOP)
1.关键词：尿液分析仪、操作规程
2.目的：制定尿液分析仪使用的标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。
3.仪器操作步骤
(1)开机：打开电源开关，仪器自检（此时，试纸托盘不能放置尿液分析试纸或其它物品），10秒钟后屏幕出现“OK”字样，表示仪器正常。
(2)检测：将尿液分析试纸条浸入尿液中约两秒钟，取出后在吸水纸侧面吸去残液，放置在“托盘”上（对准小三角形正中“”位置）即可，“拔杆”会自动将待检试纸条推进标本进样移动槽，移动槽自动将标本运输至检测位置进行检测；待“拔杆”复位后，即可放置下一份待检标本进行检测。
(3)关机：仪器使用完毕后，必须等待屏幕上“”试纸检测标志不在闪动（或者观察移动槽是否还在上下运行，没有运行即可），方能关机，否则在拆卸“托盘、移动槽”进行保养清洗时将无法拆卸。如果强行拆卸将损坏仪器（导致移动槽移位或其他故障），此时可以重新开机，待自检完毕后再行关机。
麦克奥迪数码医学图象分析系统操作规程(SOP)
1.关键词：麦克奥迪数码医学图象分析系统、操作规程
2.目的：制定麦克奥迪数码医学图象分析系统的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。
3.仪器操作步骤：
(1) 拉上窗帘，关上灯光，插上电源，打开电脑和显微镜，并将显微镜的光和放大倍数调至操作者所需光线和放大倍数。

(2) 打开桌面的数码医学图象分析系统,再打开此系统的文件中的Motic图象捕捉中的启动图象捕捉系统就打开了Motic动态成像模块，此界面有4个分界面,从上到下依次是视频设备用来调分辨率和曝光，白平衡,景象的大小等，根据图象的色彩自行调整；第二个界面是色彩校正用来调图象的色彩根据图象的色彩自行调整，第三个界面是滤波设置我们基本用不上, 第四个界面是用来拍照的。

(3) 拍照时根据操作者的需要转动显微镜上的连接杆，但连接杆处的螺丝不能太松。找到所需图象，图象清楚后，点击Motic动态成像模块第四个界面的“拍照”即可。图象均保存在麦克奥迪医学图象分析系统，可点击右键，全部保存于你计划保存的盘中，然后再全部删除。建议每拍完一组或一个指标保存一次，以防出错。

(4) 分析图象在麦克奥迪医学图象分析系统中分析，点击医学分析模块中的免疫组化图象自动分析，点击左侧的分割，双击阳性细胞，在点击点击左侧的二值，右侧点击处理类型如清除过滤小点等，然后在点击左侧下一步，做阴性细胞分析方法同上，点击左侧的完成就会出现分析的结果。还可以手动数阳性细胞。 

(5) 分析图象时，具体使用可以参照麦克奥迪医学图象分析系统的帮助。（如果出现疑难问题可以咨询黄工程师，TEL：13911504907）
(6) 关闭麦克奥迪医学图象分析系统窗口，电脑关机，将显微镜的光线调至最暗，并关闭光线按扭，并切断电源。

(7) 盖好数码医学图象分析系统机套，做好记录。
BS124S赛多利斯精密天平操作规程(SOP)
1.关键词：赛多利斯精密天平、操作规程
2.目的：制定赛多利斯精密天平使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)调水平:

调整地脚螺栓高度，使水平仪内空气气泡位于圆环中央。

(2)开机：

 接通电源，按开关键直至全屏自检。

(3)预热：

天平在初次接通电源或长时间断电之后，至少需要预热30分钟。为取得理想的测量结果，天平应保持待机状态。

(4)校正：

首次使用天平必须进行校正，按校正键CAL，BS系列电子天平将显示所需校正砝码质量，放上砝码直至出现g,校正结束。BT系列电子天平自动进行内部校准直至出现g，校正结束。

(5)称量：

使用除皮键Tare,除皮清零。放置样品进行称量。

(6)关机：

  天平应一直保持通电状态（24小时），不使用时将开关键关至待机状态，使天平保持保温状态，可延长天平使用寿命。
Mini电泳仪操作规程(SOP)
1.关键词：电泳仪、操作规程
2.目的：制定电泳仪使用的标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)调试：首先应认真阅读使用说明书。接通电源开关，检查电压表指针和电流表指针是否在“0”的位置。如偏移，可用调谐旋扭慢慢调整。也有的电泳仪的电压、电流强度在显示盘上直接显示。

(2)使用：

①按照实验需要选择工作状态，如“稳压”，“稳流”等。

②选择工作量程，如“电压0-100V或100-200V等”。

③接通电源。观察电流是否有指示。否则应检查是否有接触不良。

④ 观察电流或电压是否达到设定值。

(3)使用注意事项

①电泳仪应放置在干燥、通风的地方，以免受潮，引起短路或失灵。

② 电泳仪工作时，不能触摸缓冲液，以免造成危险。

③电泳时，正负极必须接正确，否则电泳区带会朝相反的方向迁移。

④在作转移电泳时，应注意电泳仪的通风散热。以免由于时间过长造成某些部件烧坏，可用电风扇进行散热，(有的电泳仪配有风扇)。

⑤ 电泳时应该常检查电压和电流是否稳定，否则将影响试验结果。同时检查电泳槽的缓冲液是否有泄漏现象，如发现应及时加补缓冲液。

(4)保养　电泳仪为一种较精密的试验仪器，应注意防尘，以免影响精确度，一般不用时应加盖防尘。
Mini电转仪操作规程(SOP)
1.关键词：电转仪、操作规程
2.目的：制定电转仪使用的标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1) 在电泳后，将切胶刀的斜边楔入胶盒两块板之间的缝隙中，撬开每边的三个粘合点。胶盒的凹口（加样孔）面应面向上。在刀柄上来回推动以分离胶板。在胶盒的各边缘重复直至胶板完全分离。当将切胶刀插入到两块胶板之间时必需小心，以免对凝胶压力过大。 
(2) 当打开胶盒时，凝胶会粘附在胶盒的一边。小心移除无凝胶的胶板，使凝胶留存在另一块胶板上。用切胶刀切除加样孔。 
(3) 将一片预先浸泡过的滤纸放在凝胶顶部，刚好在凝胶底部的"底脚"的上部（不覆盖凝胶的底脚）。使用转印缓冲液持续饱和滤纸，确保赶走了进入的气泡。可以使用玻璃移液管作为滚筒，轻轻在表面滚动，从而很容易做到这点。 
(4) 将胶盒翻转，使凝胶和滤纸面向下放置在戴手套的手掌上或者放有一片Parafilm膜的干净平面上。使用下面的一种方法将凝胶从胶板上分离： 如果凝胶在较长（有狭缝）的胶板上，用切胶刀通过胶盒上的狭缝轻推底部，凝胶将很容易从胶板分离；b) 如果凝胶在较短（有凹口）的胶板上，使用切胶刀小心松凝胶的底部，使凝胶从胶板滑离。 
(5) 放置到平面上后，使用切胶刀切掉凝胶的"底脚"。 
(6) 使用转印缓冲液润湿凝胶，将预先浸泡过的转印膜放在凝胶上。确保赶净气泡。 
(7)将预先浸泡过的阳极侧的滤纸放置在凝胶上，确保除去进入的气泡。 
(8) 将预先浸泡过的转印垫放入转印模块的阴极核心。阴极核心是两块核心中较深的一边，其电极板为暗灰色。小心取出凝胶和膜的组装体，按同样顺序放在转印垫上，使凝胶距离阴极最近（图2）。 
(9)加入足够的预先浸泡过的转印垫，使其比阴极核心的边缘高出0.5cm。将阳极核心放在转印垫的上面。凝胶/膜组装体应可以稳固在转印模块的两半部分之间，以确保所有组件完全接触。因为转印垫使用多次后会失去弹性，所以可能需要多一块转印垫以确保转印模块的两边完全组合。当转印垫脱色并开始失去弹性时应进行更换。 
(10) 将转印模块紧紧按在一起，沿滑轨放入电泳槽中。转印模块只能以一种方式进入，所以可以在转印模块的左上角看到阳极标志。如果放置正确，转印模块右手边倒置的黄金柱电极正好插入电泳槽右上方黄金柱电极近邻的孔中。 
(11) 在转印模块中倒入转印缓冲液直至凝胶/膜复合层被转印缓冲液覆盖。不要将液面至顶，这只会增加导电性和热量。 
(12) 盖好盖子，在电源关闭情况下，将红色和黑色导线插入电源。
(13) 按实验需要选择转膜电压100V，设定时间。

(14) 电转完毕，将电转液移出，清洗电转槽的海绵垫片与内壁，控干水分等待下次使用。

鼠博士video行为学分析系统应用软件
水迷宫实验操作规程(SOP)
1.关键词：行为学分析、水迷宫实验、操作规程
2.目的：制定行为学分析系统应用软件使用的标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)进入软件  

①双击启动软件;

②输入密码（初始密码是123456，可以自定义修改密码）

(2)实验设计  

①点击“实验设计”; 
②在实验名称窗口中右键单击新建实验（注意：一定要选择相应的实验），填入必要信息;

③在实验分组窗口中右键单击添加实验分组，填入必要的信息;

④在测试次数窗口中右键单击添加测试次数;

⑤在测试动物窗口中右键单击选择“全选”再选择“保存”;

⑥点击“完成设计”。

(3)选择需要的实验指标参数（“设置”、“指标显示”）

(4)系统设置

①选择视频格式：管理员密码是123456，选择“Indeo? Video 5.10 Compression”格式

②录像

③根据录像设置水池区域、站台运动区域、二值化域值

④水池直径按照实际数值填写（如180cm）

⑤搜索半径：大鼠30，小鼠10

⑥上台停留时间：系统根据该时间在时动物上台后自动停止录像，默认5s

⑦保存设置：下次就不用再次设置了（也可以将此次设置导出保存或将保存的设置导入）

(5)批量录像：

①点击切换按钮切换至批量测试

②清空以前的待批量测试表

③生成计划表：

可以选择三种方式：每组一个依次测试、按组依次测试和自定义方式

注：如果勾选“追加”则在以前的列表后面添加本次的列表，否则清除上次的列表再添加本次的列表
④点击批量录像

设置录像时间（根据实验设计，这里为节省时间，设置为10s），可选择是否设为默认

可选择是否上台自动停止（如未选择，动物上台后则继续录像）和上台自动停止时间（默认为5s）

也可以选择录像文件保存目录

⑤选择待录像动物，点击录像

⑥一只动物录像结束后更换实验动物，然后点击录像则继续录像，以此类推，直至录完所有录像

⑦点击“退出”

(6)批量分析

①点击开始则开始自动无人值守分析（分析过程中可以勾选“显示录像”切换录像与轨迹显示界面）

②分析全部进行完成后点击“关闭”

(7)查看结果

①点击“导出数据”可将分析结果导出到EXCEL中

②点击“导出轨迹”可将轨迹图保存至图片中

注： 图片为.bmp格式，可自行进行编辑或更改格式，如.jpg;可以自定义导出的轨迹，如果要全部导出就必须全部选择。

至此：实验步骤结束，得到了实验数据和实验轨迹图

(8)实验结果校验：如果个别实验结果有误或存在明显错误可以进行单个动物的测试

①点击切换按钮切换至单次分析

②选择需校验动物，点击单次分析

③点击“开始”进行单次分析，观察过程中轨迹点变化以确定水池区域、站台区域和二值化值等设置是否有问题

④点击“退出”再点击“查看结果”观察结果是否正确了，如果还是不正确则重复1~4步骤，重新单次分析或咨询公司技术人员

⑤如果能够得到正确的数据，则系统已经自动更新了数据库文件和数据参数，点击切换按钮重新切换至批量测试，再点击“查看结果”，此时有问题的数据已经自动更新为正确数据。

⑥重新导出所有数据至EXCEL和导出轨迹图片

至此，校验结束。
TS-100型脱色、转移、万向摇床操作规程(SOP)

1.关键词：摇床、操作规程

2.目的：制定的脱色、转移、万向摇床使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)将仪器平稳放入工作台上,插上电源,然后打开电源开关。

(2)将所需振荡物质放入仪器振动平台上。

(3)根据需要从大到小调节所需要的振荡频率。

(4)如需使用时间定时设定,请将时间设定到合适状态。
(5)工作完毕,关闭电源,清洁台面
Y25BA大小鼠抓力测定仪操作规程（SOP）
1.关键词：Y25BA大小鼠抓力测定仪、操作规程

2.目的：制定Y25BA型跳台记录仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，达到实验结果的准确性。

3.仪器操作步骤：

(1)仪器水平放置的调整
该仪器需要水平放置，使抓力板呈水平方向运动，从而避免由于抓力板倾斜而造成的测试不准。调整方法：用手旋动仪器上的两个前机脚，使仪器上的水平气泡稳定在水准器中心的黑圈中心，这样仪器就达到了水平放置。
(2)设置
按动设置按键，显示屏显示数字。按动＋、－键可改变1-10个数字，每个数字表示取运行几次测试结果进行平均，该值如设定为“2”，则表示打印结果将是这只动物连续2次测试结果的均值（第一次是462.4g，第二次是458.8g，则打印结果就是460.6g）。如果不改变均值设定参数，再按设置键，仪器进入时钟设定程序，显示顺序为年、月、日、时、分，数字闪动时按＋、－键可进行数值，设置可循环设置，显示屏上无闪动数字时为设置完成。
(3)运行
设置完成后，按动运行键，运行和读数指示灯都亮，表示仪器进入运行状态。
(4)测定
按动测定键，测定灯亮，这时可将动物轻轻地放在抓力板上，抓住鼠尾轻轻向后牵拉（不可猛拉），待动物抓牢抓力板后，均匀用力后拉，致使动物松爪，这时仪器会自动记录下动物的最大抓力，并伴有音响提示，如果使用了取均值功能，则只有测试达到设定的次数时才有音响提示。注意：如果在测定中发现有明显误操作或动物测试的不准确时可按动－键进行消除，第一次按－键显示  1，再次按动－键则显示O并听到一提示音，表示这个数据已被删除。仪器配有脚踏开关，作用与测定键相同，这样可将实验人员的两只手解放出来，使操作变的更方便。
(5)动物的抓持与放置
大鼠抓持时应轻拿轻放，避免将其激怒影响操作，右手将大鼠抓住后按放在抓力板上，左手向前推住抓力板，然后右手向后滑至鼠尾部，左手轻轻松开抓力板，抓力板随右手拉鼠尾的力量向前滑行，待动物用力抓住抓力板时应及时加力后拉，使其测到动物的最大抓力，如果不及时加力动物会主动松爪回身攻击或逃避。小鼠的操作与大鼠类同，只是更容易操作一些。
(6)分组键的使用
分组键是用来将不同测试组之间测试的数据分开时用的，当某组如对照组测试完后按一下分组键，本组结束。如果再测试将重新开始序号，当实验结束打印结果时，可很清楚地分出各组的数据，按动分组键时显示窗显示OH(OK)表示分组完成。
(7)抓力板的更换
仪器配有大、小鼠不同的抓力板，出厂时大鼠抓力板在仪器滑动托板上已安装，小鼠抓力板存放在仪器底板上，更换时将抓力板与滑动托板的固定螺丝旋下，拿下抓力板再将小鼠抓力板抽出更换上即可，安装时注意定位孔与定位销的相对位置。
(8)打印操作
测试结果后按动打印键，显示屏出现P1指示，P1是指最后测试的一组数据，按动“＋”、“－”键可向前找到前10组中的任何一组，再按打印键就可打印出来。仪器内存可存10组数据，每组100个数据，如一次测试多于10组数据时最前的一组数据将被挤掉，实验设计和测量时应注意。在打印过程中如需停止打印，可按打印键取消打印。在需要删除仪器中的全部数据时，除了使用YLS数据通讯服务程序外，也可在待机状态下按住分组键4秒钟，将数据全部删除，数据删除后打印显示E┏┏。
(9)注意事项
①仪器应保持清洁，长时间不用时应放在通风干燥处。
②仪器使用完后应及时将抓力板冲洗擦拭干净，冲洗擦拭时可用任何清洗剂擦拭，洗净后凉干放置。
③抓力板托板是滑动的，请不要用力搬动，避免损坏，影响精度。

④仪器精密！请联系老师，勿自行打开。
Y537B型跳台记录仪操作规程（SOP）

1.关键词：Y537B型跳台记录仪、操作规程

2.目的：制定Y537B型跳台记录仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，达到实验结果的准确性。

3.仪器操作步骤：

⑴将电源开关打开，液晶显示屏显示“待机状态”字样，如果仪器使用过则显示上次的计数数据。

⑵设定参数：①测试时间设定；②通道设置；③删除数据；④时钟设置；⑤电栅电压和限流的调整。

⑶测试：测试参数设置好后将主机与动物跳台箱用配带的专用线连接，确定正确地连接后，将动物放入箱内，使其熟悉环境3分钟，3分钟后按动测试键。

⑷浏览功能的应用：浏览功能是为了能更方便、更快捷地回查前几组中的任何一组实验数据而设置的，按浏览键进入浏览状态。

⑸打印功能：按动打印键屏幕显示，按动＋ －可选出需要打印的组数，再按输入键屏幕出现选择打印类别字样和反白的测定结果。按动＋ －键可改变为结果＋明细（测定结果只打印出动物在测试时间内的错误次数，而结果＋明细则打印出动物的错误次数和每次错误的时间）。
(6)注意事项：

①不得自行拆卸仪器，避免发生意外和损坏。
②不要将仪器侧置或压砸，避免损坏。
③跳台箱的箱内可用一般清洗剂清洗，清洗时将箱体前倾，避免水流到后端电缆处。
④无实验时请关闭电源放在通风干燥处。
⑤全仪器都不得用有机溶剂清洗。
⑥如仪器发生故障请及时与老师联系。

YLS-6B智能热板仪操作规程（SOP）
1.关键词：YLS-6B智能热板仪、操作规程

2.目的：YLS-6B智能热板仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，达到实验结果的准确性。

3.仪器操作步骤：

(1)开机：用电源线将仪器与规定的电源连接，打开后面板上的电源开关，时间显示屏显示“0.00”，温度显示屏显示当前环境温度并开始向原始设定温度升温，仪器进入正常的工作准备状态。
(2)时钟设定：按住计时  T 键不松手5秒以后，进入时间设定程序，时间显示屏显示年份（闪动），按升温、降温键可调整，再按 T 键，时间屏显示月、日，温度屏显示时、分，按动 T 键切换位置，闪动项可调整，分设定完成后再按 T 键结束设定，时钟为内电式时钟可自动运行10年，每小时误差小于0.083秒。
(3)温度设定：按动一下升温或降温按钮，温度显示屏内的数字闪动进入温度设定程序，这时可再按动升温或降温按钮调整到实验要求的温度。每按一下，调整0.1℃，当按住升温或降温按钮超过2秒种，温度调整将进入快速调整，松开手后自动停止。设定完成后显示窗内数字闪动5秒后自动转换成显示当前温度。注：该仪器在时间计时时温度不能调整。
(4)升温：温度设定好后自动进入升温阶段，在室温20℃的环境下升至55℃时大约需要10分钟，温度到达设定值时，无需等待稳定时间即可进入实验阶段。在升温过程中如需查看设定温度时只需按动一下升温或降温按钮，就可查看。
(5)时间显示和计时控制：时间显示的最小值为0.01秒，最大999.9秒，其显示方式为自动归零起始式，即每按动一次计时开关，时间从零开始计时直到再按动一次计时开关时才停止，并锁定数据，再次按动开关又从零开始计时。周而复始。
该仪器的计时控制分三种形式：一、面板按钮，面板按钮即黄色带 T 字母的按键，只要按动就可计时。二、脚踏开关，将配件脚踏开关的插头牢固地连接到后面的插座上，用脚踏动开关即可完成控制。此方法主要在用两手测试大鼠或豚鼠时使用。三、手揿开关，手揿开关的插座与脚踏开关是同一个插座，插好就可实现计时控制。
(6)打印：联接打印机与仪器，打印机面板上的 P 指示灯（红）亮后按动打印机上的SEL按钮，使SEL灯（绿）亮，这时仪器面板上的打印机联机灯（红）也亮，按住打印键 P ， 使打印机指示灯闪动。实验准备好后，按一下分组键 G ，时间显示屏上显示OK（OH）三秒后消失，随后每测一只动物，打印机就按序号打印出一个测试数据，只到一组测试完成，下一组测试之前再按一次分组键打印机又将打印另一组数据。
注意：仪器内存有限，只能存储10组数据，如超过10组，后进的将把前面的数据挤掉。
(7)保养与注意事项：
①该仪器由微电脑控制，操作简便、可靠，如果由于操作程序不当而造成程序混乱时，只需关闭电源重新起动便可恢复正常（出现这种情况的机率很低）。
②为了保证该仪器的使用精度，请不要将仪器移做它用。
③该仪器的热板表面虽经过处理有一定的硬度，但也不可用过硬的物品刮擦，避免损坏。
④清理鼠粪尿时不要大量用水冲洗避免渗漏到仪器内部造成损坏。
⑤仪器温度升到较高温度时，使用中应注意避免烫伤。
⑥仪器使用完后应及时关闭电源，清理干净后放到通风干燥处，避免砸碰等硬性损坏。
SC-3612低速离心机操作规程（SOP）

1.关键词：SC-3612离心机、操作规程

2.目的：制定科大SC-3612离心机的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)插上电源，将离心机右下侧的绿健打开。

(2)按下开盖键，听到“吧嗒”声即为机器上盖已打开。对称装上已配平的试样，盖好机器上盖。

(3)按下“定时设定”键，输入时间。

(4)再按下“转速设定”输入转速。

(5)按下启动停止键启动，机盖电锁自动锁上，几秒钟后机器开始运转，经短时间后自动平稳的达到预置转速。运转中机器上盖打不开。

(6)停机：时间显示窗倒计时显示“00”，自动停机。当转速显示窗显示“0000”时，机器发出鸣叫声，以示提醒，此时机盖电锁自动打开。运转中停机时按启动停止键。

(7)离心完毕，离心盖打开，离心室和清洁布擦干，盖上机器上盖。

(8)盖好离心机机套，做好记录。

双臂脑立体定位仪操作规程（SOP）
1.关键词：脑立体定位仪、操作规程

2.目的：制定脑立体定位仪的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。
3.仪器操作步骤：
(1)固定动物：
①将动物进行麻醉，麻醉完成后，将门齿卡在动物适配器的门齿夹的方孔内，压下门齿夹横杆，调节门齿夹高度和深度使动物耳间线与定位仪耳杆连线保持一致。
②根据动物体型，在定位仪底座上采用泡沫或木板等垫高动物身体，使动物头部与身体水平保持水平，防止动物的呼吸阻塞。
③将左侧耳杆插入动物耳道，调节左、右侧耳杆使动物头部保持在U型开口的中心位置，先锁紧固定左侧耳杆，后固定右侧耳杆，使动物头部不能晃动，同时调节门齿夹螺丝（不能太紧，否则影响呼吸）。
(2)寻找定位参考点（以大小鼠为例，寻找Bragma点）：剪开动物头皮，剔除骨膜，寻找前囟点（Bragma）作为脑定位参考点，移动三维操作臂，是定位点对准Bragma点，分别记录脑立体定位仪X、Y、Z水平、前后、竖直轴读数Bragma点作为三维坐标系的参考零点。
(3)定位动物脑部实验区域：根据图谱查找实验区域到Bragma点的坐标值，从Bragma参考点开始，移动操作臂相应距离到达指定位置（Z臂不动），使用定位针在颅骨表面做定位标记，使用颅钻开孔。
(4)实验：夹持注射器，移动Z臂到颅骨表面，图谱的垂直零点为颅骨表面，从大鼠颅骨开孔处进入，根据图谱的数值到达指定深度进行注射。
超低温（-86℃）冰箱操作规程（SOP）

1.关键词：-86℃中科生命ZKU-L400冰箱、操作规程

2.目的：制定超低温冰箱的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，使标本处理
室更好管理，达到实验室能更合理、有效使用。
3.仪器操作步骤：

⑴每天检查显示温度和设置温度是否一致，温度一旦设置不得随便调动。

⑵如无必要，请勿随意开启低温冰箱。

⑶尽量减少开门的次数和开门时间，以保证箱内温度的稳定。

⑷存取样品时动作应迅速，不能长时间打开冰箱。离开时务必确认冰箱已经关严。
⑸标本或菌毒株摆放位置应该按照既定的摆放位置摆放，切不可胡乱放置。

⑹要定期除去门上及冰箱内部的霜。

⑺如在使用过程中冰箱发生鸣叫，应及时通知管理人员。

⑻拿取标本时，切不可徒手拿取，一定要穿戴手套，以免冻伤。

LGR20-W高速冷冻离心机操作规程（SOP）

1.关键词：LGR20-W高速冷冻离心机、操作规程

2.目的：制定LGR20-W高速冷冻离心机的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)插上电源，将离心机左下侧的圆形拉杆向上扳至ON面，如果需使用制冷功能，应预冷20分钟，按下离心机左上侧的黑色按扭向上按至“1”位。

(2)按下停止键，听到“吧嗒”声即为机器上盖已打开。对称装上已配平的试样，盖好机器上盖。

(3)按下“选择”键，此时转子号窗口闪烁，利用加速键和减速键设置所使用转子头对应的转子号。当转子号设置完毕后，按下“选择”键，同样方法继续对预定转速，时间及温度进行设置，设置完毕后按“确认”键结束。

(4)按下启动键启动，机盖电锁自动锁上，几秒钟后机器开始运转，启动灯亮，停止灯熄，经短时间后自动平稳的达到预置转速。当运转中更改转速时，可按第4项操作即可。运转中机器上盖打不开。

(5)停机：时间显示窗倒计时显示“00”，自动停机，停止灯亮，启动灯熄。当转速显示窗显示“0000”时，机器发出鸣叫声，以示提醒，此时机盖电锁自动打开。运转中停机时按停止/开盖键，停止灯亮，启动灯熄。

(6)离心完毕，离心盖打开，离心室和清洁布擦干，盖上机器上盖。

(7)盖好离心机机套，做好记录。
JY-250超声波粉碎机操作规程(SOP)
1.关键词：超声波、粉碎机、操作规程

2.目的：制定超声波粉碎机的使用标准操作规程，确保操作的规范性、正确性，结果的可靠性。

3.仪器操作步骤：

(1)把要粉碎的材料放到适当容器中，将粉碎仪的探头放到材料中;

(2)开电源设定时间（震动时间和间歇时间）;

(3)粉碎完毕,先关闭电源,再取下容器。
注意事项：
(1) 粉碎仪的探头一定要放到装有材料的容器中，切忌空转！
(2)使用过程中，超声波发生器电路将50/60Hz的市电转换成18-21KHz的高频高压电能，因此粉碎过程中会大量产热，一般在冰浴下粉碎。
高压锅标准操作规程(SOP)
1. 插气泵电源，开气泵（气泵上红纽提起为开）

2. 检查软水情况：盐含量、时间（如不拔电源就不用调整时间）

3. 开电门（向内推红钮）

4. 待夹层压力表达0.2后，按界面显示

5. 选前门操作：关前门（启动关门前用手推至门动到位止）

6. 返回主界面，按程序运行

7. 选BD或织物

8. 消毒期间可观察运行情况

  脉冲3次

BD  134℃   210 KPU  （升温观察右上角）

按要求每次消毒前都应做BD检测，BD试纸应放在排气口上

织物 132℃   205 KPU  （升温观察右上角）

放被消毒物品不能贴壁
9. 停电3min内可自动恢复，超过3min可手动重新操作

                                               2010.05.25
