仪器操作规范汇编
第三版

北京中医药大学教育部中医内科学重点实验室

二〇〇四年十一月

目  录

1通风柜使用说明及注意事项


2液氮容器使用说明


3Alltech  2000型蒸发光散射检测器（ELSD）使用SOP


5电热恒温水浴箱使用说明


6瑞士METTLER  TOLEDO-320型数字式精密酸度计使用SOP


7普通酸度计的使用方法


8低速大容量离心机使用说明


9ESA库仑阵列电化学分析仪使用说明


11岛津AEG45-SM十万分之一天平使用SOP


12岛津10ATvp 3D-HPLC 使用SOP


14DT—100型单盘精密天平使用SOP


16超声波清洗机使用说明


17惠普1100 HPLC 使用SOP


197520分光光度计操作规程


20岛津Multispec1501型紫外可见分光光度计使用SOP


21723A可见分光光度计使用说明


22722分光光度计的使用及注意事项


23DYY—Ⅲ8A稳压稳流电泳仪SOP


25PE-2400 PCR仪SOP


29THZ—95型台式恒温振荡培养箱SOP


30转膜仪SOP


31GENEQUANT 使用SOP


32Heraeus低温高速离心机使用与维护方法


35国产低温高速离心机操作规程


36SANYO制冰机SOP


37Morris水迷宫系统简介


41Phoretix 1D Advanced V4.00 使用SOP


42普通酸度计的使用方法


43Synchron  cx4 生化仪操作SOP


54BX60透射光明场观察


55显微摄影图像分析系统（日本OLYMPUS公司BX60显微镜）操作注意事项


56显微摄影图像分析系统（日本OLYMPUS公司BX-FLA荧光显微观察）操作注意事项


57显微摄影图像分析系统（美国Diagnostic Instruments, SPOT-Ⅱ数码成相系统）操作注意事项


58显微摄影图像分析系统（美国Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统）操作注意事项


59显微摄影图像分析系统操作注意事项


60BX-FLA荧光显微观察


61FACS Calibur流式细胞仪使用方法（SOP）


62FACS COMP校准程序（SOP）


63CELL Quest软件操作程序（SOP）


65SimulSETTM操作程序（SOP）


67SPOT-Ⅱ数码成像系统SOP


68MetaMorph图像分系统SOP


69.RM 2135 轮转切片机操作SOP


81Nycocard ReaderⅡ金标定量仪简单操作步骤


85尿分析仪SOP


92血液分析仪SOP


100NAPCO（力高）5410细胞培养箱使用方法


101HERA　CELL　CO2培养箱使用方法


102BB16CO2培养箱使用方法


103TMQR-3250灭菌器使用SOP


105OLYMPUS倒置显微镜使用方法


106GN－RO－40型纯水机


108超净工作台SOP


109RM-6000型生理仪的基本操作


115BIPAC生理仪基本操作


116DF—5A心脏电生理刺激仪的使用方法


118RSP1002呼吸机使用方法


120RBP－1型大鼠尾压心率测定仪使用方法


122多普勒血流仪模块的启动和操作




通风柜使用说明及注意事项

（2005年5月）

1. 接好电源插座，单个插座最大功率为2千瓦。

2. 顺时针转动风量调节开关，风量调节依次分为高、中、低三个档位，操作时据实验所需任意选择。

3. 玻璃视窗抬放高度可任意停留，操作时尽量将视窗关闭以防有毒气体外泻。

4. 操作时确保补气窗顺畅，以免导致负压过大，气体回流。

5. 使用完毕后，风量调节档位归零，清理台面，关闭照明灯并将视窗关闭，可不拔电源插座。

注意事项：

1. 操作台面不可直接接触火焰或直接放置电炉，以免烧着台面。若用电炉，要在每个电炉脚下垫一块砖，电炉上要放石棉网，并使用者不能离开。

2. 请勿将锐器放置台面以免划伤。

3. 该通风柜只限用于化学物质实验操作，禁用于带有生物物质（如细菌等）和同位素的实验操作。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦英        

室主任：王硕仁      

液氮容器使用说明

（2002年9月）

1. 本容器只能充装液氮，严禁充装其他液化气体。

2. 容器在使用和运输过程中，都应垂直停放，严禁横卧、碰撞以及在瓶盖上放置任何东西，在运输过程中应注意防震。

3. 容器只能使用配套瓶塞，让蒸发的氮气自然溢出，严禁紧闭颈口，以免容器产生内压，导致容器的损坏。

4. 容器充装液氮后，上部和瓶盖暂时出现结霜和水珠，属正常现象，约4小时后会消失。若继续存在，甚至更为严重，说明容器质量存在问题，应停止使用，通知生产厂家。

5. 容器应放在阴凉干燥、有良好通风处，不应放置在靠近热源、阳光直照以及风口处，放容器的房间严禁紧闭门窗。

6. 液氮温度为零下196℃，操作者应注意防护以免液氮冻伤皮肤。

7. 容器锥面上的兰色真空咀，严禁启动。

8. 容器的液氮保存天数可采用称重法测定（参照说明书）。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦英        

室主任：王硕仁      

Alltech  2000型蒸发光散射检测器（ELSD）使用SOP

（2002年8月）

1. 仪器准备：使用前，将该检测器连接于HPLC系统，断开HPLC系统紫外检测器的流路，关闭紫外检测器的电源，检查电路连接和气体流路连接，确保废气管通畅并接于室外。准备好流动相及待测样品。

2. 先开启ELSD雾化器气体供应、将压力表头设定在65-80psig之间。打开ELSD的电源，立即自动进入等待状态（Standby），当操作窗口出现后，选择或建立实验所需的方法和各项仪器配置条件。

3. 按[Run]键激活方法，让漂移管温度到达雾化设定值。

4. 开启HPLC系统，平衡色谱柱。

5. 记录氮气基线10-15分钟，观察前面板上显示以及色谱图上信号输出，基线必须达到稳定，噪音±0.5mV，方可进样分析。

6. 分析结束后，关机程序：

A 冲洗并关闭HPLC系统后，保持雾化气体流路供气不少于5分钟，以清洁管路。

B在操作窗口下按[Standby]键，使仪器至于“等待”状态。

C 先关闭气源，在关闭ELSD的电源。

注意事项：

1. 开机前，务必确保废气管通畅并接于室外、以防中毒。

2. 先开ELSD，后开HPLC系统。先关HPLC系统，后关ELSD。

3. 关机前最后使用的方法会在再次开机时出现。任何临时的方法修改会丢失，只有保存过的参数设置能被调出。

4. 如果ELSD在几天内不被使用，请将柱出口与雾化器进口断开，重新连接前请冲洗分析柱。

5. 废液缸必须始终保证在检测器运行时有足够的液体覆盖废液管的下缘。当液面接近废液缸口时，必须倒掉部分液体。

6. 流动相中只可以使用挥发性的缓冲液。

7. 如出错，本机的继电器超驰功能能够临时性停止出错电器功能，而无需断开连接的电线。

8. 在操作窗口下，任何时候键入“Enter”，就能列出故障信息。

9. 在使用高有机含量的流动相时，只有当被分析物是半挥发性化合物时，才使用撞击器模式。

10. 每当流动项组成改变或流量改变后，都要重新优化设置。如漂移管温度设置和气体流量设置等。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英      

室主任：王硕仁      

电热恒温水浴箱使用说明

（1996年11月）

1. 使用时必须先加入蒸馏水。

2. 开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。

3. 旋转恒温控制器旋钮，加热指示灯亮，当温度表上达所需之温度时，将旋钮调整在恒温指示灯忽亮忽熄点，稍待数分钟后，即能自动恒温控制。

4. 恒温控制器之刻度，并非水浴箱实际温度，使用时水浴箱中要有温度计。

5. 使用完毕后，关断电源开关。箱内外保持整洁，水浴箱中的水要经常更换。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英  

室主任：王硕仁      

瑞士METTLER  TOLEDO-320型数字式精密酸度计使用SOP

（1999年5月）

1． 功能键说明：

MOOE：测定模式选择转换键，选择“pH、MV、℃”测定模式。

CAL：在pH测定模式时开始仪器的标定（用标准pH溶液依次标定）。

ON/OF：关闭显示，让仪器处于等待状态。

READ：开始测定，再按一次则冻结显示数据，以便读数。

2． 测定操作：

接通电源后，按下开关键，要预热20分钟，此时电极应泡在换上新蒸馏水的小烧杯中。

1. 设定pH值校正点：标准校正点的pH值分别是

b=1，4.00，7.00，10.01（建议使用与测定溶液pH值接近点）

2. pH电极的校正：将电极浸入到第一种缓冲液中，按动[CAL]键，稍后，校正将自动结束。也可用[READ]键强制结束，再将电极浸入到第二种缓冲液中，按一次[CAL]键，即进行第二点的校正，当显示冻结时，校正即告结束。电极响应系数（斜率）即被显示出来，

3. 在使用自动温度补偿电极时，新的温度参数将取代原来的温度值，不使用温度补偿，温度将固定在25℃。

4. 校正后，将电极用蒸馏水清洗，再用滤纸轻轻擦干，注意不要用滤纸擦磨电极，仔细使用电极，不能用来搅拌溶液，避免损伤电极膜。

5. 将电极浸入到待测溶液中，按动[READ]键，即可进行样品测定。

6. 当转换测定溶液时，同样先将电极用蒸馏水清洗。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

普通酸度计的使用方法

（1998年5月）

1. 接通电源后，按下开关键，要预热20分钟，此时电极应泡在换上新蒸馏水的小烧杯中，温度调节旋钮调置室温。

2. 20分钟后，首先观察仪表零点是否稳定在正中1.0位，如果不在，可调零点调节钮。

3. 校正：将范围旋钮拨到校正档，观察仪表是否稳定在2.0位，如果不在，可调校正调节钮，再拨回到零档，零点应稳定。

4. 定位：将范围旋钮拨到7档，将电极放入装有PH=6.864的标准液中，按下测量按键，仪表指针应在相应的位置，如果不在，可调节定位调节钮，再一次，位置正确即可。根据测定需要，标准液还可选用PH=4.003、PH=9.182，进行两点校正定位。

5. 测定：换上蒸馏水清洗电极，用滤纸吸干电极上的水滴，放入待测液体中，将范围旋钮拨到相应档，按下测量按键，即可读出测定值。

注意事项：

1. 待测液体的温度应与室温保持一致。

2. 玻璃电极下端的玻璃泡较薄，用拨棒搅动液体时，小心别碰坏。

3. 使用完毕后，将甘汞电极的橡皮塞及套按上，将玻璃电极泡到新换的蒸馏水中。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

低速大容量离心机使用说明

（1990年9月）
1. 检查：调速手扭、定时手扭必须置于“0”位。
2. 打开离心机盖，取出离心挂桶，把两个离心挂桶对称放入离心管后，放在架盘天平上称重，其误差不大于±0.1克。放入离心机中，确定离心挂桶挂好后，盖上离心机盖并锁紧。
3. 接通电源，拨动定时手扭到所须离心时间，拨动调速手扭到所须转速，升速时间应尽量缓慢，一般在1—2分钟即可。
4. 离心到时，自动停止后，方可打开离心机盖，取出样品。清洁离心挂桶后，放回原处。
5. 待离心机散热后，盖上离心机盖。

注意事项：
此机为低速离心机，最大转速为3000RPM。
执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

ESA库仑阵列电化学分析仪使用说明

（2004年7月）

1. 准备试剂：

1.1 水：去离子水，用纯水机纯化，再用蒸馏瓶蒸馏一次，为新鲜重蒸水。

1.2 洗泵液：甲醇（国产优级醇）∶重蒸水＝20∶80，配制1000ml，过0.22um

水膜，超声洗涤机脱气8分钟。

2. 操作规程：

2.1泵的开启与平衡：

2.1.1 A、B泵清洗液瓶与流动项瓶中换上洗泵液，用专注射器抽出上液管内的空气。

2.1.2 在确定仪器各部电源都处于关闭状态下，接通稳压器电源。

2.1.3 稳压器电源稳定在220V后，开启脱气机、A、B泵电源。

2.1.4 将A、B两泵旋扭逆时针旋转180°，按下A、B两泵的Purge键，仪器进行自动排气，3分钟自动停止。

2.1.5 将A、B两泵旋扭顺时针旋转回180°。如果从泵屏幕看到没有归零，按func键至Zero界面。

2.1.6 按Enter键输入流速：A、B两泵流速均为0.5ml/min，最大压力设300bar，最小压力设20bar。按一下A、B两泵pump键，仪器开始清洗泵系统，每次须20分钟，后再按一下A、B两泵pump键，将其关闭。

2.2平衡系统与测定

2.2.1 换上含无机盐的流动项（根据实验不同配制）。

2.2.2 依次打开检测器电源（等待10秒钟）、打开泵（按一下A、B两泵pump键）、打开电极机箱电源、打开自动进样器电源、打开电脑操作系统。（流动项平衡系统约20分钟）

2.2.3 将待检测样品放入自动进样器的样品转盘中，将其设为Serial模式。按电脑工作站操作系统操作，待基线平稳后，方可进样。

2.3冲洗系统与关机

2.3.1 检测完成后，取出样品，关闭电势，流动项继续保持1ml/min的流速，冲洗系统20分钟。

2.3.2 冲洗系统期间，可依次关闭检测器、关闭计算机、关闭电极机箱电源、关闭自动进样器。

2.3.3 关闭泵（pump键），换上洗泵液流动项，再按一下pump键继续保持1ml/min的流速，冲洗系统20分钟。

2.3.4 关闭泵（pump键），系统归零，将A、B两泵旋扭逆时针旋转180°，按下A、B两泵的Purge键，仪器进行自动清洗泵头，3分钟自动停止。

2.3.5 将A、B两泵旋扭顺时针旋转回180°。如果从泵屏幕看到没有归零，按func键至Zero界面。

2.3.6关闭A、B泵、脱气机电源，关闭稳压器电源。

3. 注意事项：

3.1 流动项需用0.22um的膜过滤并脱气，水质要求＞18MΩ。试剂要求使用电化学纯或色谱纯级。

3.2 当施加电势时，一定要确保含有电解质（即：要有水，有盐。含量最好＞50Mm、＜100 Mm的流动相流过电极。

3.3 泵的最大压力设定为250bar，开机运行时，注意观察泵压力，如果泵的最大压力超过250bar，停泵，减少10%的流速或换柱子等，要做出检查处理。

3.4 避免在背景电流＞10uA时操作。

3.5 不使用电极时，确保电极电势关闭（CELL OFF）；使用最低的可用电势，对延长电极寿命有好处。

3.6 仪器专人管理，使用者须经培训合格，主任批准后方可上机操作。

3.7 严格执行操作程序，出现问题，立即停止下一步操作，与仪器管理人联系。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

岛津AEG45-SM十万分之一天平使用SOP

（2000年11月）

一、使用须知：

1. 称量瓶、杯必须内外洁净，特别注意杯底不要粘带灰尘颗粒。用硫酸纸称量，四周应折起，以免有颗粒洒落。如有洒落及时清除。要用镊子或戴手套放进、取出称量器皿，以保证称量准确。

2. 称量药品、试剂时的增减要在天平外进行。

3. 除要改变设置、选择菜单模式外，不要持续按键。

4. 如果称量具有腐蚀性、挥发性、潮解性试剂，必须用带盖的称量瓶、杯。

5. 该天平最大量程为45克，称量瓶、杯要在千分之一天平上粗称一下。

6. 太平已经岛津公司校正，每年由东城计量技术监督局年检，不能擅自校正。

7. 天平放置的台面、位置已固定准确，不要移动，称量者不能手压或倚靠天平放置台。

二、启动天平

1. 接通电源线 ，需预热一小时，天平此刻进行自检。如果电源线一直处于接通状态，可直接进入下一步。

2. 按[ON/OFF]键，开机状态，所有指示灯亮，窗口显示[888.8.8.88]

3. 按[TAKE]键，天平此刻校正完成，窗口显示[0.00000]

4. 按[MODE]键，进入称量模式，一般不做修改，窗口显示[A12 P1 d-CLE]

5. 按[TAKE]键，天平此刻自动校正，当窗口显示[0.00000]，可开始称量

三、称量

1. 打开玻璃门，在称盘中央放上待测样品。

2. 关上玻璃门，待标志灯稳定时，读取数值。

3. 称量完毕后，取出称量物，称盘上不能有任何物品，关上玻璃门，按[TAKE]键。

4. 当窗口显示[0.00000]，按[ON/OFF]键，关机状态。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 
岛津10ATvp 3D-HPLC 使用SOP
（1999年5月）

1. 实验准备：
1.1水：去离子水，用纯水机纯化，再用蒸馏瓶蒸馏一次，为48小时内新鲜重蒸水。
1.2分析流动相的配制和脱气：经查阅有关文献资料或经预实验探索并确定最佳分离效果的流动相组成，精密配制流动相，pH值范围为5.0-8.1，流动相使用前混匀，0.22μm滤膜真空过滤，超声波脱气10 min。剩余流动相可密塞放入4℃冰箱保存，使用前脱气处理一次。

1.3进样器的准备：以3只5 ml试管分别加重蒸水、甲醇（国产优级醇），50%甲醇水溶液，依次从水-甲醇（国产优级醇）-50%甲醇水溶液反复清洗30次以上，即可使用。
1.4.色谱工作站软件的设置和使用见仪器操作使用指南。
2.开机：
2.1接好插头，开启UPS电源，分别按下10ATvp泵、二极管阵列检测器、恒温箱电源开关，开启控制电脑和打印机开关。
2.2在电脑上选择进入“CLASS-VP”HPLC工作站，设定系统配置，在系统配置设定后，选择分析方法，进入分析过程。
2.3分析过程各色谱条件参数的设定：在“METHOD”项下分别设定流量（Flow）、柱温（Temp）、检测波长（λ）、通路（A、B）、进样量（Ins.Vol）、分析时间（Stop）和方法（Methos）等。
2.4在工具栏内选择开启泵、灯，选择开始分析，系统即完成进样准备。

2.5在进样的同时，系统自动开始采集、描计存储色谱和紫外可见光数据。
2.6在分析自动停止后，再进下一个样品进行分析，在此之前，基线要恢复至原平直水平。
2.7使用完毕后，分别用50ml重蒸水、50ml甲醇交替冲洗进样阀，用吸水纸擦干加盖，依次关闭开关和电源。

3.注意事项：
3.1必须使用UPS不间断电源，如在分析中停电，在完成正在进行的分析工作后，即须停机。
3.2流动相和样品必须进行严格预处理，流动相过HPLC专用过滤装置，样品必须过HPLC专用微孔滤膜。

3.3整套仪器的移动必须在关机状态下进行，对检测器尤应注意小心搬移。

3.4操作必须在HPLC专业人员指导或监控下进行。
执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

DT—100型单盘精密天平使用SOP

（1998年11月）

一. 开机前的检查
2． 接通天平电源插头。
3． 检查天平气泡水准应居中。（气泡水准偏离中心时，调整天平的地脚旋钮使气泡水准居中。）
4． 检查天平正面面板的各数字表示应在“0”位。
5． 检查天平转换开关手柄应处于关闭位——手柄竖直向上（该开关手柄在天平的左右两侧均有。）
6． 检查天平电源开关应在水平位的关闭位（该开关为金属开关、在天平的左侧。）
二. 开机——校准
1． 开机：将天平的电源开关手柄置于向上或向下位。
2． 转换开关手柄置于水平位。（注意：该手柄变换方向时，开始搬动方向的动作可以稍快，但在接近水平时动作要慢、稳、均匀直至到位，不要产生震动。）
3． 察刻度显示窗，转动“0”调节旋扭，使微标0点刻线夹于双线之间。（若微标0点刻线不夹于双线之间，则可能是天平本身不水平，需重新从一.2开始。）
4． 闭转换开关至垂直位（注意事项同二.2）
三.秤量操作
1.完成以上操作后，在天平盘上放置一张与天平盘面积相仿的秤量纸。
注意：①此时转换开关手柄一定要在关闭的垂直位。
②秤量纸需对角折叠、四边折起立沿，形成纸的中部凹的容器状，防止秤量试剂在平纸中四溢、散落于天平内，或腐蚀或污染天平。对折秤量纸是为便于将秤量好的试剂准确倒入容量瓶或其他容器中。）
2.在以下进行试剂向秤量纸中的加减和对砝码的旋钮加减操作均一定要在天平的关闭状态。
3．按下列方法进行秤量和读取数字：
天平的加减码机构，由3个手钮组成：大手钮10—90克（一般不用），中手钮1—9克，小手钮0.1—0.9克。
假设某一被称物质为1.423克时，（1）先秤秤量纸重量：将秤量纸放在天平盘上，转动小手钮，转换开关手柄置于水平位，使微标刻线稳定夹于双线之间，记录纸重，闭转换开关至垂直位。（2）假设纸重为0.2克，那么应称量1.623克，转动中手钮至1克位置，转换开关手柄置于水平位，使微标刻线稳定夹于双线之间，其称量结果从窗口读出后，转换开关手柄一定要在关闭的垂直位。
四.秤量结束
1． 秤量完毕后，天平转换开关手柄、“0”调节旋扭、加减码机构的3个手钮全部回位。
2． 关闭天平电源开关。
3． 清洁称量盘及天平内。
4． 关闭天平两侧推拉窗。
5． 填写使用登记。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

超声波清洗机使用说明

（1999年5月）

1. 使用前首先检查各元件是否有松动和脱落的现象。

2. 在清洗槽内加入一定量的清洗液，液面高度不应低于6厘米，放上网子后，再放需清洗物。

3. 根据选用的功率大小，将“功率转换”开关搬到所需的功率档上。

4. 插上电源线，开启“灯丝开关”灯丝指示灯亮，待5分钟后在开“高压开关” 高压指示灯亮，机器开始工作。

5. 使用完毕，先关“高压开关”后关 “灯丝开关”。

注意事项：

1. 在清洗槽内无液体的情况下，不能开机。

2. 每次洗涤时间不超过半小时；在连续使用时，槽内液体温度不能超过50℃。

3. 在“高压开关”接通的情况
下，不得搬动转换开关。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

惠普1100 HPLC 使用SOP

（1999年4月）

1.实验准备：

1.1水：去离子水，用纯水机纯化，再用蒸馏瓶蒸馏一次，为48小时内新鲜重蒸水。

1.2分析流动相的配制和脱气：经查阅有关文献资料或经预实验探索并确定最佳分离效果的流动相组成，精密配制流动相，pH值范围为5.0-8.1，流动相使用前混匀，0.22μm滤膜真空过滤，超声波脱气10 min。剩余流动相可密塞放入4℃冰箱保存，使用前脱气处理一次。

1.3进样器的准备：以3只5 ml试管分别加重蒸水、甲醇（国产优级醇），50%甲醇水溶液，依次从水-甲醇（国产优级醇）-50%甲醇水溶液反复清洗30次以上，即可使用。

1.4.色谱工作站软件的设置和使用见大连江申色谱工作站3.0版本软件。
2.开机：
2.1接好插头，开启UPS电源，分别按下一元泵、检测器、恒温箱和积分仪的电源开关。

2.2在掌中电脑上选择“SYSTEM”设定系统配置，在系统配置设定后，选择“ANALYSIS”进入分析过程。

2.3分析过程各色谱条件参数的设定：在“ANALYSIS”状态下分别设定流量（Flow）、柱温（Temp）、检测波长（λ）、通路（ABCD）、进样量（Ins.Vol）、分析时间（Stop）和方法（Methos）。

2.4在“ANALYSIS”状态下，选择“ON”开启泵、灯、柱温箱，选择“Start”开始分析，选择“Plot”直接进入色谱图实时扫记窗口，观察分析过程。

2.5如使用积分仪，在以上分析过程开始同时按下积分仪的开始键“Start”开始描计。

2.6在分析自动停止后，再进下一个样品进行分析，在此之前，基线要恢复至原平直水平。

2.7使用完毕后，分别用50ml重蒸水、50ml甲醇交替冲洗进样阀，用吸水纸擦干加盖，依次关闭开关和电源。

3. 样品分析

3.1色谱柱：保护柱：在线过滤器，柱温要求常规40℃。
3.2流速、柱压要求：流速=1.0ml·min-1，柱压200-Kgf·（cm2）-1。
3.3紫外检测器：检测波长根据分析的样品自行确定

3.4手动进样参数：进样体积为20 μl或100μl。
3.5数据收集时间：根据分析的样品自行确定。
3.6仪器设置和平衡
3.6.1冲洗色谱柱：按以下顺序冲洗：50/50的甲醇/水冲洗15 min，10/90的甲醇/水冲洗15 min，50/50的水/甲醇冲洗15 min，90/10的甲醇/水冲洗15 min；
3.6.2用流动相平衡色谱柱。
3.7上样：将待分析的样品转移到自动进样器样品管，标准血浆样品和质控样品必须均匀分布到未知待测样品中；
3.8在开始和结束时各进一次标准品，样品量多时，还须在中间进一次标准品；
4. 关机
4.1冲洗色谱柱：分析结束后按以下顺序冲洗：50/50的甲醇/水冲洗15 min， 10/90的甲醇/水冲洗15 min，90/10的甲醇/水冲洗30 min，色谱柱在90/10的甲醇/水条件保存；
4.2关机：关闭电源。

5.注意事项：

5.1每天工作前，打开实验室内的外排风，保持室内空气的清洁。

5.2必须使用UPS不间断电源，如在分析中停电，在完成正在进行的分析工作后，即须停机。

5.3流动相和样品必须进行严格预处理，流动相过HPLC专用过滤装置，样品必须过HPLC专用微孔滤膜。

5.4整套仪器的移动必须在关机状态下进行，对检测器尤应注意小心搬移。

5.5操作必须在HPLC专业人员指导或监控下进行。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

7520分光光度计操作规程

（1989年12月）

1. 仪器接通电源，预热30分钟。

2. 选择所需要的比色皿。（350nm以下的波长工作时采用石英比色皿，350nm以上的波长工作时采用玻璃普通比色皿）。

3. 选择所需要的波长所对应的光电管。（625nm以下选用推入蓝位置，625nm以上的波长，选用拉杆全部拉出的红敏光电管）。

4. 选择合适的光源灯。氘灯的使用波长为200-320nm，钨灯的适用波长为320-1000nm。

5. 光门钮拉杆置于推入暗的位置，校正暗电流。“0”旋钮把数字显示调准在000.0处。

6. 把被测试样依次到入比色皿内，一只放参比试样。（比色皿内的溶液高度约占2/3-3/4）。

7. 调整缝宽选择钮，使数字显示100，再仔细调整电流钮100T/OA钮 使数字显示正确位于100。

8. 测定式样的吸光度A值，必须先仔细校正仪器的T/A变换值。

9. 校正后，校正旋钮不能再任意调动，开始使用A键读取被测试样的吸光度A值。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

岛津Multispec1501型紫外可见分光光度计使用SOP

（1999年5月）

1. 连接主机、计算机电源，打开电源开关，先开主机预热30分钟后再开计算机，进入Win98主视窗界面。

2. 预热期间用乙醇、水等充分清洗岛津专用比色杯2-4个，此类比色杯可互换使用，因而定量测量时可在不同比色杯间进行。

3. 在Win98主视窗界面上双击工作站“Lc win”进入Hyper UV界面、单击“OK”进入Shimadzu　HyperUV光谱软件操作界面、单击“Instrument”栏，显示Multispec，单击之，系统自动完成联机，左下角Multispec状态栏显示Online，即开始测量。

4. 单击“Multispec”栏上的还原键，进入操作界面，选择工作方式，如吸收、透射光谱、能量、氘灯、钨灯、扫描波长范围、扫描次数、选择光谱时间程序以分别得到二、三维光谱及文件名等，确定后，单击Baseline定基线，单击Sart，系统自动测定空白和样品光谱图。

5. 测定结束后，关主机，参照工作站手册进行定性定量分析。

6. 使用结束，顺次退出操作界面、主界面、关主机，Win98界面、关闭计算机，拔除电源。

注意事项

1. 先开Multispec 1501 主机，后开计算机，否则无法联机。

2. 计算机后面的硬件狗不可移动，否则软件无法工作。

3. Multispec 1501 主机尽量减少移动，如须动必须在关机状态下完成，切不可开机搬移，搬移后，必须重新校正波长。

4. 由于氘灯、钨灯寿命有限，因而测定后应关主机后进行脱机的光谱定性、定量分析。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
723A可见分光光度计使用说明

（2005年1月）

1. 打开仪器样品室，确认除比色皿架外，不应有其他东西遗留，盖上室盖。

2. 接通电源线，开启主机电源开关，此时电源指示灯亮，在波长显示窗显示723字样，仪器自动找“0”极点，找到后仪器自动到580nm，自动调满度，表示仪器顺利通过自测功能。

3. [t/A]键：设置仪器的t、A、C三种状态，仪器开机后，初始状态为透过率t%

4. 设定波长：按[波长移动]键，再按数字键设定所需波长，后按[确认]键，确定波长驱动显示到所需波长。

5. 工作方式设定：该仪器有三种工作方式，即扫描方式，数据方式和定时打印方式。通过[模式]键切换。现使用数据方式。

6. 选择仪器功能：共有6项功能，基线重做；浓度曲线；多点标定；波长间隔设置；波长修正；串口和打印设置。

7. 调零和调100：按[满度]键，放入空白比色皿处于R位置时，仪器自动调整暗电流和亮电流。

8. 多点标定：按[功能]键，再按数字键3，按[确认]，波长显示窗序号1---，输入标准浓度1，待数据稳定后，按[开始/停止]，仪器记录下吸光度，波长显示窗显示序号2，依次类推，最多可设置9个标准样品，如要结束，输入0，按[功能]键，退出功能设置。

9. 按[t/A]键，切换到浓度档，按[开始/停止]键，打印出当前的方程和曲线，和根据方程得出浓度。

注意事项：
1. 热敏打印机是否装好记录纸。

2. 开启主机电源后仪器需预热20分钟。

3. 若仪器在自测过程中，数据窗口上显示ErrX字样时，表示仪器不正常或操作有误，及时与负责人联系。

4. 仪器使用后，要作好登记记录。

执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

722分光光度计的使用及注意事项

（1998年5月）

1. 仪器使用前，先检查一下电源线连接是否正确；放大器暗盒的硅胶干燥筒中的硅胶是否受潮变色（应是兰色）。
2. 将灵敏度旋钮调置“1”档。
3. 开启电源，指示灯亮，选择开关置于“T”，波长调置测试用波长。仪器开盖预热20分钟。
4. 在打开式样室盖状态下，调节“0”旋钮，使数字显示为“00.0”。将比色皿架处于液体本底校正位置，盖上式样室盖，调节透过率“100%”旋钮，使数字显示为“100.0”。
5. 按（4）连续两次调整“0”和“100%”，仪器即可进行测定工作。
6. 将选择开关置于“A”，调节吸光度调零旋钮，使得数字显示为“.000”，然后将被测样品移入光路，显示值即为被测样品的吸光度的值。

注意事项：
1. 开机状态，测时关盖，不测时开盖。关机状态，必须关盖。
2. 为减少杯间误差，最好用同一比色杯比色；手指不要捏比色杯的透光面。
3. 比色杯使用后，自来水冲干净，再用蒸馏水冲洗三遍，倒扣在滤纸上待干。如果比色杯较脏，用棉签沾75%无色酒精擦洗，后自然晾干。
执笔人：闫彦芳  张壮

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

DYY—Ⅲ8A稳压稳流电泳仪SOP

（1995年5月）

1．首先确定仪器电源开关是在关位。

2．连接电源线，确定电源插座是否有接地保护。

3．将黑红两种颜色的电极线对应插入仪器输出插口，并与电泳槽相对应插口连接好。(如果发现电极插头与插口之间接触松，可以用小改锥将插头的簧片向外拨一下)。

4．将胶盒放入电泳槽中，倒入符合要求的电泳缓冲液。

5．选择需要的稳定方式（稳压或稳流）和合适的电压或电流开关档位。如果选择稳流输出，则将稳压稳流按钮按下；如果选择稳压输出，则使稳压稳流按钮处于原位；按下电压按钮则选择600V，处于原位则为150V；按下电流按钮则选择100mA，处于原位则为25mA。

6．按下红色的电源开关，开启电源。

7．电压和电流的调整：本机电压调节旋钮和电流调节旋钮均有大致的刻度指示。该指示可以作为预调值供使用者选择。缓缓旋动调节旋钮，使输出电压或电流达到设定值即可。

8．时钟调节：本机定时电路与机内电压相连，关机时仍计时。

(1)钟的调整： 一般情况下，开机后显示的为正常时间。调整只需按下“快进”或“慢进”键，可以直接调整时间。计时器采用24小时制。

(2)定时调整：按下“定时”键，此时显示的时间为定时时间。如果调整定时时间，要同时再按下“快进”或“慢进”键。

(3)当所用的时间到点时，蜂鸣器便会非成断续声响，通知使用者到时，但不关机。此时只需按下“止闹”键，叫声便会停止。否则叫声持续1小时后自动停止。

(4)如果电泳时间超过24小时，定时时间需再调整。

注意事项：

1．使用前注意检查，不可短路，否则易使仪器发热烧坏。

2．本机有两组并联输出插口，可以同时接两个电泳槽，但要求这两组电流之和不超过仪器的最大值。此时最好采用稳压输出，以减少两槽之间的相互影响。

3．如发现只有电压显示而电流为零时，应检查输出端子到电泳槽之间是否断路。 

4．当发现本机的保险管烧毁时，一般情况是仪器内部发生故障，应予以检修，不要盲目更换保险管。

5．使用中发现异常情况应立即关机。

6．禁止仪器不接负载而开启高压。

7．严禁将电泳槽放在电泳仪上进行实验。

8．开机后人体不得与电泳槽接触，应关机后看样品，以免触电。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

PE-2400 PCR仪SOP

（1998年6月）

一、控制面板说明

功能键（F1—F5）：利用这些键选择其上方显示屏上指出的功能，这些功能键在不同显示屏上功能不尽相同。

箭头键：利用上（↑）、下（↓）、左（←）、右（→）键移动显示屏上深色区，以选择相应功能或参数。

数字键（Numeric Keys）：利用这些数字键输入温度、时间等参数。

停止键（Stop）：终止一个正在运行的程序。连按两次Stop鍵停止正在进行的工作。

清除键（CE）：清除正在输入的信息。

确认键（Enter）：每输入一个参数（温度、时间等）用Enter键确认。

二、主菜单说明

连接电源线，打开机器左前侧的开关即可开机，开机几秒钟仪器即显示主菜单。利用功能键进入各个功能菜单：运行一个PCR方法（F1—RUN），建立编辑一个方法文件（F2—Creat，F3—Edit），机器内置功能菜单（F4—Util），用户名菜单（F5—User）。

三、操作方法

1．建立新方法进行PCR

在主菜单下，按F2—Create进入建立新方法屏幕，利用箭头键和数字键在屏幕上输入温度和时间控制参数，也可以增加或删除某个类型的Cycle，完成后，可以按store存储，也可以按start立即运行。PCR参数设定如下：

2．修改旧方法

首先选择需要修改的方法文件。可以按用户名寻找（F3—User），也可以按其它标准（F4—Sort）（文件名，存储日期，最近使用日期，文件大小）寻找；如果机内存储的文件不多，还可以直接用上下箭头来逐个寻找。找到所要修改的文件后，可用F2—View键观看，也可用F1—Edit修改。

也可以在主菜单下，按F3－Edit直接进入前次运行，已经存储的旧方法屏幕，利用箭头键和数字键在屏幕上输入温度和时间控制参数进行修改。也可以增加或删除某个类型的Cycle，完成后，可以按store存储，也可以按start立即运行。

3．保存文件

建立新方法或修改旧方法后，可把它存储起来。

（1）在Create或Edit功能菜单里，按F2—Store； 

（2）选择用户名（F2—User）；

（3）输入文件名：利用屏幕右上方的字母，逐个选择字母组合，每选一个字母，按Enter；

（4）输入完文件名后，按F1—Accept存储；

（5）或者按F5—Cancel 返回上一级菜单。

4．运行PCR

（1）在主菜单下，按F1—Run，进入运行功能子菜单

（2）选择你所要运行的文件（通过F2—User，或者F3—Sort）

（3）按F2—View查看所选文件参数。

（4）按F1—Run，运行该文件。

5．选择文件

（1）如果机内存储文件不多，你可通过箭头来选择所要运行的文件。

（2）按用户名查找

a．按F3—User，进入按用户名查找方法的显示屏。

b．利用箭头键选择相应的文件名。

c．按F1—Accept，即会显示出该用户名下所有的方法文件。

d．选择要运行的文件，即可运行。

6．索引查找

a．按F4—Sort，进入索引查找页面

b．用箭头键选择索引方法

方法名（Method Name）

使用日期（Date Used）

存储时间（Date Stored）

方法大小（Method Size）

c．按F1—Accept接受选择

四、安装注意事项

为防震动，把PCR仪放在固定、平稳的平台上，周围留出一定的空间以便散热。仪器表面所有的通气孔都应保持清洁，特别要顾及到打印机孔。

在室温为15～30℃和相对湿度在28～80%时，仪器才能按规范进行操作。

不宜选用下列情况作为放置仪器的地方：

（1） 仪器的正上方有挡板，特别是有墙在仪器的后方。

（2） 在同一工作台上接近其他仪器或产热设备。

（3） 仪器位于温度波动大的地方，例如太阳直晒或有穿堂风。

（4） 特别潮湿的地方。

（5） 周围环境有油雾。

为保证仪器正常运行，建议：

（1） 仪器安装电流稳压仪。

（2） 放置仪器的房间安装冷热空调。

（3） 在仪器附近放置温度计，以便观察附近温度的变化。

（4） 在操作该仪器时，同一工作台上的仪器停止工作。

（5） 该仪器工作时，把门窗关好，尽量少开关门窗。

五、维护方法

清洁热盖  该仪器热盖必须每月清洁一次，或根据需要清洁。

清洁热盖步骤：

（1） 如果一个方法正在进行中，通过按Stop鍵两次停止工作。

（2） 关闭仪器电源。

（3） 等候20～30分钟，待热盖凉下来。

（4） 升起热盖杠杆，并把盖滑到几乎是后面，但不完全滑到滑后面。

注：顺着盖子上的轨道，把盖子滑下去。

（5） 把热盖两边的突出提出来，这样可使靠近仪器的突起沿着垂直道提升上来。

（6） 提起热盖的前沿，直到突起沿着垂直到顶部。

（7） 将热盖把后移，这样前面的突出余下部靠在垂直道顶部的槽口。

（8） 用沾有纯异丙醇的棉签，轻柔地擦的底部。

（9） 然后回到它的正常部位。如果盖受到污染，把热盖提升到清洁部位，用沾有漂白剂的布或棉签擦盖子。

警告

在仪器运行中，热盖可达到107℃的高温，同时样品区达到100℃，在进行以上步骤时，须等热盖和样品降到室温方可进行。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

THZ—95型台式恒温振荡培养箱SOP

（1997年5月）

1．将需要振荡培养的样品放入培养箱中固定好。

2．接通电源，按下红色电源按钮。

3．仪器左侧屏幕显示培养箱当前温度或者转速。

4．连续按动红色功能选择键，选择设温菜单（红灯亮），旋动温度设定钮，根据左侧屏幕上显示的温度，设定培养所需的温度。

5．连续按动红色功能选择键，选择转速菜单（红灯亮），旋动转速设定钮，根据左侧屏幕上显示的转速，设定培养所需的速度。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

转膜仪SOP

（1998年6月）

1. 安装真空转移装置：

（1） 根据胶的大小做好塑料膜窗口，其大小略小于凝胶，每边有3～10mm的重合，主胶将窗口严密地封住。但不能大于10mm，否则加液体后，容易漂起来。

（2） 将多孔滤板安放在装置的下槽内，四周套紧气密圈，再放上塑料膜窗口。

（3） 将上框放上，压住窗口塑料膜的四边，夹紧四角上的锁定夹。

2. 依次放上转移膜及琼脂糖凝胶：

（1） 膜的准备：将NC膜或尼龙膜裁剪成每边距窗口边缘0.5～1.0mm大小。

（2） 用水浸湿，再用20*SSC漂浮转移膜20～30min，尼龙膜可不预处理。

（3） 将膜放在窗口内，务使每边留下1mm左右的空隙。

（4） 用一张大小合适的X光片托住凝胶，将加样孔与窗口对齐平放，然后使胶滑落在膜上，覆盖住窗口。

3. 启动真空泵，使凝胶吸压在膜和塑料窗口上，检查密封效果。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

GENEQUANT 使用SOP

（2004年10月）

1．打开电源，屏幕显示：instrument ready

[image: image2.png]S s S





2．选择            ，屏幕显示光的路径，按          ，选择path length  10，按


按         ，选择波长，按          选择230，260，280，320，按          确定。

3．设定参考：

选择            ，屏幕显示：please wait，待屏幕显示：Insert Reference，将装有空白对照

品的石英杯（70ul）插入光路中（沿箭头方向）。

不可超时，否则屏幕显示：Remove Cell,Press key again

4．待屏幕显示：Remove Reference，立即取出对照品。屏幕将显示：ABSORBANCE 260nm  0.000AU

5．按           ，屏幕显示：please wait。待屏幕显示：Insert sample后，将装有样品的

石英杯插入光路槽中，待屏幕显示：Remove Sample，立即取出样品，屏幕显示：ABSORBANCE260nm，或ABSORBANCE280nm

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

Heraeus低温高速离心机使用与维护方法

（1998年6月）

一、安置离心机

1． 通过两侧抬运本机器，并放在平整的平面上，两侧通风良好（周围没有热源），四周有30cm的安全区。

2． 确保主要供电系统（电流和电压）与所确定的要求相符合。

3． 把电源接头接到墙上的插头上，然后打开右侧靠底部的电源开关。

4． 等黄色LED亮后，然后按“Lid”键。通过按“Lid”键后，打开盖子，并取出所有安装东西的配件。

5． 用专用小搬子调垫脚以达到水平，显示水泡在园中心。

6． 去掉转头包装盒，把它安在转轴上，使转头正好在轴的卡头上，压转头至停止状态，不要压弯转轴，转头必须运转自如。

7． 把所离心的试管放在插孔中，其最大离心的容量见13部分，并使转头对称平衡（见6.2部分）。

8． 把盖关紧，但不要撞击它。如果盖子正确并好后，“OPEN”信号将会消失，首先启动程序。

9． 设置所安转头的编号：按“SELECT”键至“Rotor”上次贮存的转头号会显示出来，然后通过按黄“＋”“－”键来调节所设置转头的编码号（与转头一致）或设置自动识别转头号（注意如果“Auto”被设置，所有转头自动识别），如果下面的设置步骤能在2分钟内完成，没有必要每次按“ENTER”键。

10． 设置转速，按“SELECT”键几次，直到SPEED LED亮后，通过白色Arrow来改变所需的位数，通过按“＋”“－”来改变数值。

11． 设置时间，按“SELECT”键来确定Time/delay功能，当Time键亮后，通过Arrow“＋”/“－”键来改变离心时间，同样可用来设置“delay”延迟离心时间。

12． 设置温度，按“SELECT”键来确定Tem/ΔT功能，当Tem亮后通过上述类似方法来改变温度。
13． 设置加速或减速度，方法同上。

14． 贮存和完成所有设置步骤后，按“ENTER”键，按双功能键START/STOP键，开始离心，程序中的时间终止后，自动停止离心，如提前终止，再按一次START/STOP或用Quick STOP键。

15． 等LID键亮后（黄/LED显示离心结束），打开盖，把离心的试管取出转头前，检查所离心的试管状态。

16． 检查是否有破损的玻璃或溢出物是否进入转头或离心室内。

二、注意事项

1． 本离心机不能由未经培训的人员操作。

2． 每次使用前确保平衡水泡在园中心。

3． 尽管本机有自动平衡功能，但可调整范围仅为1克，因此，每次离心前一定要确保各离心管的加样量相同。

4． 只能用本机所配制的专用转头、试管和零配件。

5． 在移动离心机时，不要把转头放在机芯上。

为了个人和环境的安全，请注意以下情况：

1． 不要把离心机放在危险爆炸的地方，因它无防备此功能。

2． 离心时，不要呆在离心机周围30cm内，也不要把危险品放在附近。

3． 除非采取足够的防范措施，不能离心易燃易爆物品。

4． 除非采取足够的防范措施，不能离心没有封好的有毒物品和病毒物质，或用污染了的封口膜，如果危险物品污染了离心机或附属物品，必须采用足够的去污源措施。

5． 在转头动时不要打开盖子，也不要在盖子没关好之前，启动离心机。

下列规则必须严格遵守“

1． 如果没有装好或转轴芯受损时，不要启动离心机。

2． 当任何部件或盖子被移时，不能启动离心机。

3． 当电子和机械设备受到非权威或非熟练人员的损坏时，不要启动离心机。

4． 不要用没装好或非授权的转头来离心。

5． 不要用不正确安装或部分去掉的转桶。

6． 必须遵守最大转速和负荷限制的要求。

7． 在没有采用所必要防范措施，不要离心可能已有损伤的转头或转桶。

8． 不要用有明显损伤或腐蚀的配件。

9． 除外商用的玻璃或塑料离心管，不要用没经Heraeus批准的部件。

维修和保养

1． 维修本离心机必需由专业人员来完成。

2． 清洁仅限于离心室、转头及其附属物。

3． 清洁不仅是由于卫生，而且也是防止各种原因引起的腐蚀。

4． 清洁离心机及附件用柔和的PH6—8的清洁剂。

5． 清洁后用柔软的布擦干，不能干燥加热超过50℃。

6． 为增加对抗腐蚀的能力和敏感性，有必要用抗腐蚀油。（Cast.NO.70009824）在所有金属表面。

7． 离心机轴承终生润滑，不要用润滑脂。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

国产低温高速离心机操作规程

（1998年5月）

1． 打开电源总开关，待指示灯亮。

2． 调节所需温度和速度。

3． 放入平衡好的离心液，关闭离心室盖RARD灯亮，按下启动开关START灯亮转速开始上升。

4． 离心完毕，离心盖打开，离心室用清洁布擦干，然后将离心室盖敞开约3小时，确保离心室内干燥。

5． 离心机不工作时，放入干燥的硅胶袋吸收潮气，以防转轴生锈。

6． 盖好离心机套，做好记录。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

SANYO制冰机SOP

（2006年2月）

开机

1． 打开进水阀（水阀开关平行于水管），同时检查是否漏水及水是否接通。

2． 接通电源。

3． 打开开关制冰。

关机

1． 关闭制冰机开关。

2． 关闭电源。

3． 关闭水阀（水阀开关垂直于水管）。

4． 根据实验需要确定制冰量，储冰室储冰不得过夜，实验完毕后当天应将余冰和积水清除，并插干内壁，以防生锈。

注意事项

1． 电源线必须插到一个单独的插座上，不要与别的设备同时接在同一插座上。

2． 清洗时，不要把水泼到机器内部。

3． 如果报警闪亮，请注意以下问题：

（1） 检查是否缺水。

（2） 是否将水阀关闭

（3） 滤水器是否堵塞

（4） 清洁冷凝器的散热片

（5） 在插槽滤网前是否有什么阻碍，将之移开。

（6） 检查周围环境温度是否过高。

（7） 不要让报警的时间保持过长，否则会使效率降低，产生问题。

4． 如果“过载”报警灯亮，说明过载保护工作，10分钟后机器自动复原。如果保护器工作过频，需与销售商或维修站联系。

执笔人：牛福玲  秦英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

Morris水迷宫系统简介

（2002年3月）

学习和记忆体现了脑的高级整合功能，认识学习和记忆的神经基础，改善学习记忆能力一直是神经科学的研究热点之一。行为药理学实验在区分不同的学习和记忆类型，研究复杂的学习和记忆机制中发挥着重要作用。

空间学习(spatial learning)与经典条件反射，操作式条件反射等学习记忆具有不同神经机制和脑区定位，空间学习能力减退与衰老，痴呆如Alzheimer’s病等密切相关。Morris水迷宫试验(Morris water maze test,Richard Morris,1981)是八十年代初建立起来的判断动物空间学习记忆能力的重要试验方法，近年来成为神经药理学，神经生理学，老年病学等的常用研究手段。为了更好地开展Morris水迷宫试验，我们采用最新的计算机技术研究出Morris水迷宫系统。

系统组成

1． 计算机：奔腾P4处理器兼容机，1.6A GHz，256M RAM以上，60G硬盘，windows98操作系统, 打印机。

2． 图象采集：摄像机，广角变焦镜头，图像采集卡，监视器。

3． 自行设计Morris水迷宫数据采集和分析软件。Window98界面操作。

4． 其它：不锈钢水槽（50cm×120cm），支架，有机玻璃平台（直径6cm），照明设备等。

连线

220V电源——摄象机电源（12V）——摄像机——摄像机信号线——in监视器（监视器输入阻抗置Hi）out——监视器连线——计算机视频卡1号口。

电脑显示器设置

800×600像素

256色

大恒图像

置400页

指标

1． 潜伏期，路径，初始角度，不同象限的停留时间和长度，搜索策略。

2． 实验过程的实时存储及回摄。

特点

1． 能完全满足大鼠和小鼠Morris水迷宫试验的各项指标要求。

2． 实验图象的实时存贮和回摄，便于实验过程的动态演示，真实可靠。

3． Windows98环境下的分析软件，操作简便，自动完成实验数据的采集，存贮，分析，显示，回放，打印等。

应用范围:

神经药理学，神经生理学，神经心理学，老年病学的科研教学，以及新药的研制和开发。

Morris实验例记录             时间：2002/05/14    9：00AM

人员：秦英、吕唏滢

在一直径为120cm、高50cm的圆柱型水池中加入含新鲜奶粉的水溶液，使池水呈不透明的乳白色，水温控制在（24±0.5）℃。第1天为预适应实验，每只大鼠均在池中游60s。第2天开始进行隐蔽平台实验，将池分成4个象限，在第一象限中间放入一直径6cm平台，低于水面2cm。在平台对侧选两个与之距离相等的点作为入水点。每次训练时均将大鼠背对池壁头朝下放入水中，如大鼠在180s内爬上平台，则此次训练结束，寻找平台的潜伏期记为其实际时间。如大鼠在180s时没有找到平台，则将其放在平台上，潜伏期记为180s。每只动物均在平台上停留20s。每天在两个入水点进行上下午训练各1次，连续训练5天。整个实验是在摄像机监测下进行，动物游泳轨迹及数据处理是在计算机上进行。实验过程中，平台以及周围摆放的物品位置始终保持不变。

实验过程：

1． 正常SD大鼠随机编号1-16，用染发液标记大鼠；

2． 配水和奶粉：水温控制在（24±0.5）℃，池水没过平台2cm，奶粉2斤。

3． 电脑开机，打开摄像机记录；

4． 菜单中打开采集,在监视器和显视器中调节摄像头最佳位置.

5． 在菜单中打开文件,选择新建实验后设定文件名011（“01”代表大鼠为1号动物，“1”为今日第一次入水）,确定.

6． 在菜单中打开设置,点击比例尺,键盘上调整液面直经（HOME，END键），输入长度(120cm)
7． 在菜单中打开设置,点击测量范围,键盘上调整测量范围的大小(可比液面稍大,但必需将整个液面设置在内).

8． 在菜单中打开设置,点设取装置图像,确定.

9． 将安全平台放置其中一个项限(圆行水箱平均分为四个项限)离箱壁15—20cm,用一黑色标记物置于安全平台上, 在菜单中打开设置,点击摄取设定目标,确定.撤去黑色标记物.

10． 在菜单中打开记录,点拍摄设置。

11． 在菜单中打开记录,可以开始试验,将涂抹好黑色标记的动物头朝下，背对壁，于第一入水点放入奶水中,同时点击开始拍摄实验。

12． 在菜单中打开记录，将鼠标放在结束实验栏，观察监视器，动物找到安全平台马上点击结束实验；若动物在设定时间内仍未找到安全平台，则实验自动停止，并引导其至平台停留20秒；

13． 在菜单中打开文件011，点击此文件名后，在菜单中打开分析，点击数据处理，等待数据处理完毕即可。打开实验结果，打印。

14． 同法进行第二入水点的记录；

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

Phoretix 1D Advanced V4.00 使用SOP

（2004年10月  第二版）

1．UVIDOCMW：

单击UVIDOCMW图标         file         open         在文件夹中选择文件



             （Image Rotation）              window（不能选择点样孔）                    （Gray levels inversion）         file     save(*.TIF)

          关闭

2.Phoretix 1D Advanced V4.00

单击Phoretix 1D Advanced V4.00图标  打开软件

（1）File          new experiment          qy/张冬梅/12-3/2-12min

00036.TIF         Create

（2）

             （Create lanes）        Accept

（3）         （detect Bands）        Detect


（4） （MW/PI Calibration）

a．select              （edit the standards）              （Assign all mappings）


b．Curve（选取与Marker条带拟合较好的方程）    compute curves and assign MW’s

c．点Meassurement table 

（5）（quantity calibration）         指定各条带上的上样量

a．calibration         nanogram

b．Curve Type          cubic spline

c．Assign all Bands

（6）

 （7）Edit         copy current window to excel

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

普通酸度计的使用方法

（2004年10月）

1. 接通电源后，按下开关键，要预热20分钟，此时电极应泡在换上新蒸馏水的小烧杯中，温度调节旋钮调置室温。

2. 20分钟后，首先观察仪表零点是否稳定在正中1.0位，如果不在，可调零点调节钮。

3. 校正：将范围旋钮拨到校正档，观察仪表是否稳定在2.0位，如果不在，可调校正调节钮，再拨回到零档，零点应稳定。

4. 定位：将范围旋钮拨到7档，将电极放入装有PH=6.864的标准液中，按下测量按键，仪表指针应在相应的位置，如果不在，可调节定位调节钮，再一次，位置正确即可。根据测定需要，标准液还可选用PH=4.003、PH=9.182，进行两点校正定位。

5. 测定：换上蒸馏水清洗电极，用滤纸吸干电极上的水滴，放入待测液体中，将范围旋钮拨到相应档，按下测量按键，即可读出测定值。

注意事项：

1．待测液体的温度应与室温保持一致。

2. 玻璃电极下端的玻璃泡较薄，用拨棒搅动液体时，小心别碰坏。

3. 使用完毕后，将甘汞电极的橡皮塞及套按上，将玻璃电极泡到新换的蒸馏水中。

执笔人：秦  英  张冬梅

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

Synchron  cx4 生化仪操作SOP

（2003年1月）


[image: image1.wmf] 


一、开机步骤：

1. 打开CRT的开关（CX型电源开关即电脑的电源开关）

2. 打开打印机开关

3. 打开在仪器下部右前方处的二个总开关

4. 仪器BOOT  UP的过程约需10分钟，若未成功则打开仪器右上方的门，用小棍按一下RESER钮，可使整个BOOT  UP步骤重复一次。

5. 打开辅助设备（水机，打印机）

二、操作界面：

	F1样品编程
	F1单个样品编程
	F1选择组合项目

	
	
	F2手工设定自动稀释

	
	
	F3选择质控

	
	
	F4急诊

	
	
	F5样本盘状态

	
	
	F6清除样本

	
	
	F8下一样本

	
	
	

	
	F2批量编程
	F1选择组合项目

	
	
	F2手工设定自动稀释

	
	
	F5样本盘状态

	
	
	F7样本号输入

	
	
	F8结束批量编程

	
	
	

	
	F3编程清单
	

	
	F4样本重做
	

	
	F5样本清除
	

	
	
	

	
	F6设定架号、杯号
	F1清除架号、杯号

	
	
	F2架号、杯号清单

	
	
	F5样本盘状态

	
	
	F8下一架

	
	
	

	
	F7运行前概要报告
	

	
	F8运行后概要报告
	

	
	
	

	F2试剂装载
	F1自动装载
	F2手工装载

	
	
	

	
	F2手工装载
	F1自动装载

	
	
	F4继续

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	F5试剂状态
	F1打印

	
	
	

	
	F7数学模式
	F1打印

	
	
	

	F3定标
	F1设置架号、杯号
	F1清除架号

	
	
	F2架号、杯号清单

	
	
	F8下一架

	
	
	

	
	F3定标强行通过
	

	
	
	

	
	F4取消试验项目
	

	
	
	

	
	F5延长定标时间
	

	
	
	

	
	F6定标选择
	1装载定标磁盘

	
	
	2定标可接受范围显示

	
	
	3修改设定点

	
	
	4斜率/截矩调节

	
	
	5批内定标

	
	
	6重新打印定标报告

	
	
	7设置定标液条码

	
	
	

	
	F7定标确认及线性
	

	
	
	

	
	F8批内状态
	


	F4特殊功能
	1冲洗
	


	
	
	

	
	2结果查询
	1用架号查询

	
	
	2用架号及杯号查询

	
	
	3用样本号查询

	
	
	4用病人号查询

	
	
	5用病人姓名查询

	
	
	6用质控物名称查询

	
	
	7用序列号查询

	
	
	8用医生姓名查询

	
	
	9打印多张病人报告

	
	
	10信息

	
	
	11结果确认

	
	
	

	
	3诊断及调整
	

	
	
	

	
	4设置
	1定义试验菜单

	
	
	2定义试验组合

	
	
	3条形码设置

	
	
	4定义参考范围

	
	
	5报告设置

	
	
	6特殊计算

	
	
	7单位选择

	
	
	8选择自动稀释

	
	
	9设定日期/时间/温度

	
	
	10通讯参数

	
	
	11重复测定次数/统计

	
	
	12定义备注

	
	
	13病人结果设置

	
	
	14定义可报告范围

	
	
	

	
	5用户自定义试验设置
	

	
	
	

	
	6保养程序（见后详述）
	

	
	
	

	
	7事件记录
	

	
	
	

	
	8停止打印
	

	
	
	

	
	9试验升级
	


	F5质控
	F1质控范围
	

	
	F2质控记录
	

	
	F3质控清单
	

	
	F5质控图
	

	
	F6磁盘保存
	

	
	F7质控的通讯设置
	

	
	
	

	
	
	

	F6样本盘状态
	
	

	
	
	

	
	
	

	F8系统参数
	F6色杯透光度
	

	
	F7状态监测
	

	
	F8系统参数
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


三、键盘上特殊键的功能

	STOP：
	停止键，平时不按。如果机器在运行时按此键，机器会马上停下来，浪费试剂。

	Start：
	开始键，编好样本项目及样本位置（或选定定标项目及定标液位置）后，如果机器在standy状态，须按此键，机器才会运行。

	Pause：
	暂停键，若机器在运行中，按此键，机器会把已吸取试剂的项目做完，然后停下，不浪费试剂。

	Sys Home：
	系统复位键，由于外力使机器一个或几个机械臂偏离了原来的位置时，可按此键使机器回到原位。机器在运行中按了STOP键后，也须按此键使机器复位。

	Sys Idle：
	系统休眠键，按此键可使机器进入休眠状态，然后可进入关机程序。

	Master Screen：
	回主屏幕键，机器在各种屏幕时按此键可直接回到主屏幕。

	Prev Screen：
	回上一屏幕键，也称退出键。按此键可回到上一屏。

	Alarm：
	警报声解除键。用于警报声解除。按此键后，提示框还在，但警报声消失。

	select：
	选择键。

	Clear：
	清除键。


四、开关机

（1） 如何关机

1. 当机器在STANDY状态时按[Master Screen]键

2. 按[Sys Idle]键

3. 机器会提问一个问题（是否进入休眠状态），这时按y键，然后回车。

4. 按F4键

5. 机器会提问一个问题

这时按y键，然后回车。

6. 等待一会儿，屏幕左上角会出现闪烁的一行“Press<PREV SCREEN>to continue”这时按[Prev Screen]键。

7. 按数字键“1”

8. 出现红色提示框，关闭机器主电源。
（2） 如何开机

如果关机是严格按上述步骤，则只须打开机器主电源约十分钟后会自动回到主屏幕

如果是非正常关机：

1. 打开电源后，过几分钟，机器会报警，并出现红色提示框，此时按[Prev Screen]
2. 等一会儿后，屏幕上会出现 F1  RESTORE                  F2  BACKUP         

F3   REBUILD DATABASE       F4  RESUME

这时指按F4键

3. 机器会提问一个问题

这时按y键，然后回车

4. 等待一会儿，屏幕左上角会出现闪烁的一行“Press <PREV SCREEN> to continue”这时按[Prev Screen]键。

5. 按数字键“2”

6. 等一会儿后，机器会回到主屏幕。

五、试剂装载及更换

（一）自动方式

1. 主菜单下，按F2试剂装载

2. 光标移到相应试剂位，按选择键

3. 按F1自动装载

4. 取出原有试剂，装上新试剂。（取出原有试剂及装新试剂时，均须读试剂条码）

（二）手工方式

1. 主菜单下按F2试剂装载

2. 光标移到相应试剂位，按选择键

3. 按F2手工装载

4. 取出原有试剂，按F4继续

5. 光标移到第一项装载BECKMAN原装试剂，回车。

6. 输入试剂各项参数（名称、批号、序列号、过期时间）

7. 按[Prev Screen]键退出

8. 装入新试剂

9. 按F4键继续

（3） probe rinse和wash conII 更换
1. 当机器在Standby状态下时，在主菜单下按F4特殊功能

2. 选第6项保养程序

3. 回车

4. 选第4项CX4压力关闭

5. 回车

6. 等压力下降后，更换Probe rinse 和wash conII
7. 按[Prev Screen]退出，压力自动回升。

六、定标

（一）操作步骤

1. 主菜单下按F3定标

2. 移动光标并用选择键选上要定标的项目

3. 按F1架/杯号设定

4. 输入定标液所放的架号，并设定杯号

5. 退回主屏幕

6. 按开始键

（二）定标强行通过（overridden）

1. 主菜单下按F3定标

2. 按F3定标强行通过

3. 输入所要强行通过定标的试剂位置（Loc）号

4. 回车

（三）取消试验项目（Chemistry bypass）

1. 主菜单下按F3定标

2. 按F4取消试验项目

3. 输入所要取消试验项目的试剂位置（Loc）号

4. 回车

（4） 延长定标时间（extend）

1. 主菜单下按F3定标

2. 按F5延长定标时间

3. 输入所要延长定标时间的试剂位置（Loc）号

4. 回车

（五）定标磁盘装载（定标液批号更换时，须装载定标磁盘）

1. 主菜单下按F3定标

2. 按F6定标选择

3. 选第1项定标磁盘装载

4. 回车

5. 把磁盘插入软驱

6. 回车

7. 屏幕提问是否用新数据覆盖原有数据，这时可按“Y”键，然后回车确定

8. 取出磁盘

9. 按[Prev Screen]键退出。

（六）定标选择中各项的内容：

1. 定标磁盘装载

2. 查看定标结果的可接受范围

3. 修改定标液定值的设定点（该过设定点后，仪器会要求重新定标）

4. 修改斜率/截距

5. 批内定标（建议所有项目全选上）

6. 重新打印定标报告

7. 设定定标液名称

七、样本编程

（一）单个编程

1. 主菜单下按F1样本编程

2. 按F1样本单个编程

3. 输入样本号，回车

4. 输入组合号  和/或  选择项目

如果是急样本则 按F4  STAT

如果是其他类型样本（如尿液）则：

（1） 在选好项目后，回车

（2） 光标移动到样本类型选项（sample type）

（3） 按F1选项

（4） 把光标移动到正确的样本类型

（5） 回车

如果有离线稀释（机器外手工稀释）则

（1） 在选好项目后，回车

（2） 光标移动到离线稀释因数（off-line dilutiong factor）

（3） 按F1选项

（4） 输入稀释倍数

（5） 按[Prev Screen]键退出。

5. 按F8下一样本或按[Prev Screen]键退出。

(二) 批量编程（用于多个样本所做的项目都相同）

1. 主菜单下按F1样本编程

2. 按F2批量编程

3. 输入组合号  和/或  选择项目

4. 按F7样本号输入

5. 依次输入个各样本号

6. 按F8结束批量编程 或 按[Prev Screen]键

（三）设定样本架号及杯号

1. 主菜单下按F1样本编程

2. 按F6架/杯号设定

3. 输入样本所放的架号，并设定杯号

4. 按F8下一架 或 按[Prev Screen]键退出

（5） 清除样本

方法一：按样本号清除（每次只能清除一个样本）

1. 主菜单下按F1样本编程

2. 按F5样本清除

3. 选第一项按样本号清除

4. 输入样本号

5. 回车

方法二：按序列号清除（一次可清除多个样本）

1. 主菜单下按F1样本编程

2. 按F5样本清除

3. 选第三项按序列号清除

4. 输入序列号（可同时输入多个序列号）

5. 回车

（6） 清除架号

1. 主菜单下按F1样本编程

2. 按F6架/杯号设定

3. 按F1清除架号

4. 输入架号（可以同时输入多个架号）

5. 回车

6. 按“Y”键确认

八、特殊功能中的常用项（仪器冲洗、结果查询、系统设置）

（一）仪器冲洗

1. 主菜单下按F4特殊功能

2. 选第1项冲洗

3. 移动光标，用选择键选择要清洗的项目

4. 按F1开始

（二）结果查询

1. 主菜单下按F4特殊功能

2. 选第2项结果查询

3. 选择查询方式      

（1） 按架号查询

（2） 按架号/杯号查询

（3） 按样本号查询

（4） 按序列号查询

4. 输入相应数值

5. 选第1项在屏幕上显示结果

选第2项在英文打印机打印结果

选第3项把结果送到中文电脑

（三）系统设置

主菜单下按F4特殊功能，其中的第4项为系统设置，共有14项内容

1. 定义试验菜单

2. 定义条码组合

3. 条码设置

4. 定义参考范围

5. 报告设置（其中的F4打印设置  建议选第2项disable）

6. 特殊计算（用于定义计算项目的计算公式）

7. 单位选择（可用选择键改变各项目的单位及精确度）

8. 自动稀释（建议全部选上）

9. 设置日期时间及温度

10. 通讯参数

11. 试验重复次数

12. 定义备注

13. 病人结果设置（建议全部设置为disable）
14. 定义可报告范围
九、仪器保养

(一) 保养程序菜单中各项的用途

1. cx4 sample probe maintenance (cx4样品针保养)
 这个过程切断cx4样品针电源，用于：清洁cx4样品针和试剂针

2. cx4 cuvette wash (cx4比色杯冲洗)
比色杯冲洗过程以一定的速度自动冲洗所有80个杯子（约需10分钟），运行此过程前，确认清洗液稀释瓶液体足够，否则执行装满清洗液稀释过程。这个过程主要用于：

    最近一次系统运行是按“Pause”键结束，没有清洗比色杯。（按“Pause”键允许系统完成所有含试剂或样品的比色杯的测试，但系统不清洁杯子就回到“Standby”状态。）

3. Cx4 Syringe Tip /Plunger Replacement (更换cx4注射器活塞头/活塞杆)
这个过程把注射器活塞杆拉倒底部，以便更换或保养。

4. Cx4 hydropneumatic shutdown (cx4压力关闭)
这个过程切断水气部供电，从而减少瓶或罐里的压力。用于：

*检查或更换浓缩清洗液和探针清洗液

*更换浓缩清洗液或探针清洗液上的过滤器

*检查或清洁清洗液稀释瓶和浮动感应器
(二) 仪器保养

每日：

1. 用酒精棉球或1:10的Trace clean擦拭：

样本针和搅拌器的外表面

2. 检查：

到STATUS MONITOR屏幕看有无错误提示

注射器的推注杆端有无附着物，必要时更换

观察压力表压力是否在正常范围

检查Wash concentrate （浓缩清洗液），probe rinse solution (探针清洗液)
液面水平，并观察是否过期，必要时更换

比色标小刷子状况及运动，必要时调节或更换

每周：

   冲洗：样本针和试剂针

每月：

1. 更换：探针清洗液上的过滤器

2. 检查：冰箱和压缩机的电扇是否正常运转，试剂冰箱是否结冰

3. 清洁：

         试剂条码阅读器窗口

         冰箱和动力供应的空气过滤网

         样本条码阅读器窗口

每两月：

1. 检查：清洗液稀释瓶，蒸馏水瓶，探针清洗液瓶和浮动感应器是否长菌

2. 更换：比色标冲洗针上的小刷子，并检查是否能正常运行

每三月：

更换：样本和试剂吸样注射器的推注杆

每六月：

更换：

      浓缩清洗液（Wash concentrate）上的过滤器

      进水过滤器（仪器背面）

清洁：

      清洗液稀释瓶，探针清洗液瓶和浮动感应器
执笔人：吴爱明

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

BX60透射光明场观察

（2002年5月）

操作程序

1． 接通电源：220V～240V。

2． 按透射/反射光选择开关，选择透射光方式。把主开关转到ON，用光强调节杆调节光强。

3． 把所有滤光片从光路中移开，包括所附的滤光片盒及安装在底座上的滤光片。

4． 转动物镜转换器，使10×物镜置于光路中，确信物镜转换器已经到位。

5． 把样品放到载物台上。

6． [使用三目观察筒]把观察筒的光路选择钮推进“双筒目镜100%”（插入位置）。

7． 用右眼通过右目镜观察，转动粗调焦螺旋。使样品处于聚焦位置。在粗略聚焦后，使用细调焦旋钮进行微调。

8． 用左眼通过目镜观察，转动屈光度调节环聚焦样品。

9． 调节目镜瞳距。

10． 调节聚光镜对中并聚焦。

11． 使用物镜观察，并把光强调到所需水平，然后重新聚焦。

12． 把选择的滤光片放入光路

           ND25：中性密度滤光片

           ND6： 中性密度滤光片

           LBD： 色度平衡滤光片

13． 调节视场光阑。

14． 调节孔径光阑。

15． 观察标本，收集图像。

16． 观察完毕后，取下样品，将光强调节杆调至最小，切断主开关（OFF）。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
显微摄影图像分析系统（日本OLYMPUS公司BX60显微镜）操作注意事项

（2004年6月）

1． 显微摄影图像分析系统包括：日本OLYMPUS公司BX60显微镜（BX-FLA荧光显微观察）和美国Diagnostic Instruments, Inc. SPOT-Ⅱ数码成相系统及Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统。任何人无论使用显微镜观察还是使用显微成相分析系统，均须报请室主任同意。

2． 严格遵守操作程序，不得随意调节显微镜各按钮，不要拆开显微镜的任何部分，以防仪器损坏，影响正常工作。

3． 显微镜调试好后，观察者不需每次开机均做光路调节，尽量少动各种旋钮，避免误操作损坏仪器。

4． 一般观察只需按粗体字操作，如需调节光轴按全过程操作。

5． 注意显微镜的日常维护和保养。

· 清洁透镜使用纱布沾少量专用溶液（7份乙醚/3份乙醇）轻轻擦拭，以除去指印或其它油污。

· 清洁塑料部分使用中性去污剂，禁止使用有机溶剂擦拭显微镜。

6． 所有操作完毕，切断总电源。罩好显微镜及计算机。

7． 填写使用登记表，发生故障及时报告室主任。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

显微摄影图像分析系统（日本OLYMPUS公司BX-FLA荧光显微观察）操作注意事项

（2004年6月）

1． 显微摄影图像分析系统包括：日本OLYMPUS公司BX60显微镜（BX-FLA荧光显微观察）和美国Diagnostic Instruments, Inc. SPOT-Ⅱ数码成相系统及Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统。任何人无论使用显微镜观察还是使用显微成相分析系统，均须报请室主任同意。

2． 严格遵守操作程序，不得随意调节显微镜各按钮，不要拆开显微镜的任何部分，以防仪器损坏，影响正常工作。

3． 为保证操作安全严格遵守开灯，关灯程序。

· 由于水银灯存在离差，当动力开关置ON时，可能出现操作后不亮灯的现象。此时将动力开关置OFF，经5～10秒钟，再将动力开关置ON。

· 为避免影响灯管寿命，在开灯15分钟内不得关灯。

· 关灯后务必等10分钟左右再开灯。

· 进行观察时，如需要暂时间停止，可使用光闸快门。（水银灯ON-OFF的频繁操作会使其寿命显著缩短。）

4． 注意显微镜的日常维护和保养。

· 清洁透镜使用纱布沾少量专用溶液（7份乙醚/3份乙醇）轻轻擦拭，以除去指印或其它油污。

· 清洁塑料部分使用中性去污剂，禁止使用有机溶剂擦拭显微镜。

5． 所有操作完毕，切断总电源。罩好显微镜及计算机。

6． 填写使用登记表，发生故障及时报告室主任。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
显微摄影图像分析系统（美国Diagnostic Instruments, SPOT-Ⅱ数码成相系统）操作注意事项

（2004年8月）

1. 显微摄影图像分析系统包括：日本OLYMPUS公司BX60显微镜和美国Diagnostic Instruments, Inc. SPOT-Ⅱ数码成相系统及Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统。任何人无论使用显微镜观察还是使用显微成相分析系统，均须报请室主任同意。

2. 严格遵守操作程序，不得随意调节显微镜各按钮，不要拆开显微镜的任何部分，以防仪器损坏；不得随意装卸各种软件，以防专业软件损坏，影响正常工作。

3. 注意显微镜的日常维护和保养。

· 清洁透镜使用纱布沾少量专用溶液（7份乙醚/3份乙醇）轻轻擦拭，以除去指印或其它油污。

· 清洁塑料部分使用中性去污剂，禁止使用有机溶剂擦拭显微镜。

4. 任何人不得擅自使用图像分析专用电脑，应用图像分析系统须报请室主任同意。此电脑只供图像分析专用，不得做其它文件处理。

5. 显微镜观察及摄像完毕，须退出软件操作系统后，关闭SPOT电源，再关闭计算机及显微镜。

6. 所有操作完毕，切断总电源。罩好计算机及显微镜。

7. 填写使用登记表，发生故障及时报告室主任。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
显微摄影图像分析系统（美国Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统）操作注意事项

（2004年8月）

1. 显微摄影图像分析系统包括：日本OLYMPUS公司BX60显微镜和美国Diagnostic Instruments, Inc. SPOT-Ⅱ数码成相系统及Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统。任何人无论使用显微镜观察还是使用显微成相分析系统，均须报请室主任同意。

2. 严格遵守操作程序，不得随意装卸各种软件，以防专业软件损坏，影响正常工作。

3. 任何人不得擅自使用图像分析专用电脑，应用图像分析系统须报请室主任同意。此电脑只供图像分析专用，不得做其它文件处理。

4. 图像分析完毕，须退出软件操作系统后，再关闭计算机。

5. 所有操作完毕，切断总电源。罩好计算机。

6. 填写使用登记表，发生故障及时报告室主任。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
显微摄影图像分析系统操作注意事项

（2002年4月）

1. 本设备包括：日本OLYMPUS公司BX60显微镜和美国Diagnostic Instruments, Inc. SPOT-Ⅱ数码成相系统及Universal Imaging Corporation, MetaMorph图像分析系统。任何人无论使用显微镜观察还是使用显微成相分析系统，均须报请室主任同意。

2. 严格遵守操作程序，不得随意调节显微镜各按钮，不要拆开显微镜的任何部分，以防仪器损坏，影响正常工作。

3. 注意显微镜的日常维护和保养。

· 清洁透镜使用纱布沾少量专用溶液（7份乙醚/3份乙醇）轻轻擦拭，以除去指印或其它油污。

· 清洁塑料部分使用中性去污剂，禁止使用有机溶剂擦拭显微镜。

4. 任何人不得擅自使用图像分析专用电脑，应用图像分析系统须报请室主任同意。此电脑只供图像分析专用，不得做其它文件处理。

5. 图像分析完毕，须退出软件操作系统后，再关闭计算机。

6. 所有操作完毕，切断总电源。罩好显微镜及计算机。

7. 填写使用登记表，发生故障及时报告室主任。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
BX-FLA荧光显微观察

（2002年5月）

操作程序

1． 确认所使用的输入电压、频率是否符合控制板上所记载的范围。

2． 接通电源。

3． 将动力开关置ON，灯亮后5～10分钟左右电弧得以稳定。

4． 将标本适用的立方组体放入光路。

5． 将拟用于观察的物镜放入光路。

6． 打开光闸快门，调准标本焦点。

7． 调节聚光镜聚焦钮，使视野内调至均一且最为明亮程度。

8． 观察荧光，收集图像。

9． 将动力开关置OFF，关闭水银灯。

10． 取下标本，关闭显然微镜。

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

FACS Calibur流式细胞仪使用方法（SOP）

（2001年2月）

操作程序

1． 检查储液箱：鞘液罐充填4/5鞘液、废液罐排空

2． 开机：

1． 顺序：主机→计算机

2． 预热：5—10分钟

3． 加压：气压阀前置（朝向测试者）

4． 反冲排气：执行PRIME功能一次

5． 试运行：鞘液HIGH　RUN约2分钟

3． 连机，根据要求分析样品

4． 顺序：计算机→主机

1． 计算机：

1 退出软件“File”→“Quit”

2 关电脑“Special”→“Shutdown”

2． 主机：

1 5%次氯酸钠HIGH　RUN，外管约1分钟，内管约5分钟

2 双蒸水（D.D.W）HIGH　RUN，外管约1分钟，内管约5分钟

3 按PRIME三次

4 按STANDBY 10分钟，放气（气压阀朝向机器），关电源

5． 填写使用登记表

操作注意事项

1. 本机属特种设备，任何人操作须报请室主任同意

2. 电源插座专用，避免电压过载

3. 严格遵守开机顺序：主机→计算机，以便计算机识控
4. 关机前必须退出计算机系统且做好主机清洗工作，保证整套设备长期正常运行
5. 操作完毕，切断总电源，罩好主机及计算机
6. 操作有污染的样本的操作及实验后处理，详见本室生物安全规章进行。
执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
FACS COMP校准程序（SOP）

（2001年2月）
1． 意义：

校准仪器，以准确进行临床检测。

2． 适用范围：

T、B、NK淋巴细胞亚群检测。

3． 试剂：

CaliBRITE beads：5-6μM

①unlabeled  ②FITC  ③PE  ④PerCP
4． 方法：

1． 手摇混合CaliBRITE beads，使充分悬浮。

2． 在标有“未标记”试管中加入1mlPBS，再加一滴未标记微球。

3． 在标有“三色”试管中加3mlPBS，再各加一滴未标记、FITC、PE及PerCP微球。

4． 开启流式细胞仪。

5． 启动FACS COMP软件。

6． 输入操作员、学院及科室负责人，点击Acxept。

7． 输入CaliBRITE  ID码，点击Accept。

8． 摇匀“未标记”管，并放入SIP，调流速为HI，点击Start，仪器自动进行PMT设置。

9． 取下“未标记”管，移入“三色”管，点击Next，进行补偿设置及灵敏度检测。

10． 完毕后打印报告。

11． 结果应为全部Pass，即为通过检验，校准合格。

12． 校准合格后可以此条件进行淋巴细胞亚群测定。

5． 仪器校准计划：
仪器校准于每次临床检测前进行。

注：操作程序参考FACSComp Software Reference Manual

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

CELL Quest软件操作程序（SOP）

（2001年2月）
1． 在Apple Menu中选择CELL Quest软件。

2． 从Acquire指令栏中选取“Connect to Cytometer”进行连机。

3． 从Cytometer指令栏中，开启“Detectors/Amps”“Threshol”“Compensation”“Satatus”四个对话框，以便调整获取条件。

4． 移回Acquire指令栏，选出“Counters”，以观察上样时细胞计数。

5． 从Plots工具中选取Dot plot，绘出一个或多个Dot Plot(s)，选择“Acquisition to Analysis”模式。

6． 获取条件设定：

从Cytometer指令栏中选取“Instrument Setting”，在其对话框中选择“OPEN”，以调出以前储存的仪器设定（最接近此次实验的仪器条件），轻按“SET”即可，样品上机后只需进行微调。

7． 获取样品的储存：

1 从Acquire指令栏中，选择“Acquisition & Storage”，以决定储存的细胞数、参数、信号道数后，选“OK”。

2 移回Acquire指令栏，选择“Parameter Description”以决定文件存储处、文件名称、样品代号以及各种参数的标记。

3 测定与存储：将样品试管放到检测区，用鼠标在“Acquisition Control”框中轻按“Acquire”即可。

8． 当一定数目的细胞测定后，获取会自动停止，并会自动存储数据，继续分析下一个样品，直到所有样品数据获取完毕。

9． 样品分析：

1 设门：在获取图上设定所要分析的细胞团。

2 分析门内细胞：从Plots指令栏中选取“Format Dot Plot”or“Histogram Plot”，改为“Analysis”模式，设参数，选颜色→“OK”。荧光图设象线，直方图设阳性区域。

3 统计：从Stats指令栏中选取“Quadrant Stats”or “Histogram Stats”即显示分析图表，激活。

4 编辑：从Stats指令栏中选取“Edit Quadrant Statistics”or “Edit Histogram Statistics”整理数据，调整版面。

5 储存：从File指令栏中，选取“Save As”存入文件。

10． 打印：从File指令栏中，选取“Print”。

11． 文件转换：分析完一个样品后，需分析下一样品，首选从Edit指令栏中，选择“Select All”，再从Plot指令栏中选择“Next Data File”。

12． 待所有样品分析完毕后，即可退出CELL Quest软件，“File”→“Quit”。

注：操作程序参考CELLQuest Software Reference Manual

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

SimulSETTM操作程序（SOP）

（2001年2月）

1． 从Apple menu选择SimulSET。

2． 在Sign In中输入Operator, Institution and Lab Director。

3． 在Set Up中选择data source, prefix, storage locations。

4． 运行FACSCOMP。

5． Cytometer menu中选择Instrument setting。

6． 在Test Prefs中选择analysis choices（分析选择）、consistency checks（一致性检验）、reference range reporting（报告参考范围）、method of sample preparation（样品准备方法）。

7． 点击Reagent Tools：观察有关试剂的信息，增加用户参考值，增加、修改、移动所定义的试剂。

8． 点击Panel Tools：观察有关Panel的信息，增加新Panel、复制或移动现存的Panel。

9． 输入Patients资料。

10． 在SIP上放置LeucoGATE tube。

11． 用正常供体调整仪器最佳状态。

12． 点击Acquire。

13． 在Lab Report中评价gate composition（门内组成），必要时，可设置手动manual gate。

≤3% monocytes               ≤6% granulocytes

≤10% debris                 ≥95% of total lymphocytes
14． 从SIP移下LeucoGATE tube，放上Control tube，调节FL1和FL2电压。

15． 最佳补偿：移去Control tube，放上CD3-FITC/CD19-PE tube，调节补偿。

16． 换上Control tube，点击Acquire。

17． 必要时，调整marker。

18． 点击Continue，运行下面各管。

19． 各管测定完毕，进入Physician Report，必要时可加注解。

20． 点击Next，进行下例测定。

21． 全部测定完毕，可浏览Summary report。

22． 点击Quit，退出软件。

注：操作程序参考SimulSET Software User’ Guide

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

SPOT-Ⅱ数码成像系统SOP

（2004年8月）

操作程序

1． 接通220V总电源

2． 打开显微镜：“0”→“1”

3． 从低倍镜至高倍镜观察组织切片或细胞爬片

4． 选择被观察切片或爬片的合适视野

5． 打开计算机：输入密码，显示计算机桌面

6． 开启SPOT数码成像电源：“0”→“1”

7． 双击SPOT Advanced图标

8． 选择摄像模式（透射光或荧光）

9． 调整视野至镜下清晰

10． 预拍照：点击第一图标，Get Image→成像

11． 调焦：点击第三图标，Focus→图像清晰
12． 正式拍照：点击第三图标，Get Image(last used exposure)→成清晰像
13． 保存照片：“File”→“Save As”
14． 重复9至13步过程，拍摄下一幅照片，直至完成拍照
15． 退出SPOT-Ⅱ软件系统
16． 关闭SPOT数码成像电源：“1”→“0”

17． 关闭计算机

18． 关闭显微镜：“1”→“0”

19． 拔总电源，罩好仪器

20． 登记照相时间

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

MetaMorph图像分系统SOP

（2004年8月）

操作程序

1． 接通220V总电源

2． 打开计算机：输入密码，显示计算机桌面

3． 双击MetaMorph软件图标

4． 打开已拍照的照片：File→“Open”

5． 图像分析：Measure→“Integrated Morphometry Analysis”

6． 选参数：如：“Area”，“Optical density”，“Average gray value”

7． 喷图：“Threshold Mapping”

8． 校准标尺：Measure→“Calibrate distance”→点击拍照物镜倍数→“apply”
9． 测定：点击Integrated Morphometry Analysis对话框中“measure”

10． 记录测量数据

11． 关闭此图片

12． 打开另一幅照片，重复7至11步，直至分析完所有图片

13． 关闭所有对话框

14． 退出MetaMorph分析软件

15． 关闭计算机

16． 拔总电源，罩好仪器

17． 登记图像分析时间

执笔人：崔  巍

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁 

RM 2135 轮转切片机操作SOP

（2005年6月   第二版）

一 、仪器的安全使用 
! 仪器的安全设施不能改装或移动 
仪器上的安全设施有 : 紧急手轮锁紧系统 , 护刀架。
1.1、 紧急手轮锁紧系统
! 在摆弄刀或样前品或更换刀或样前品 -定锁紧手轮。
锁手轮请用切片机底座右边的锁杆 (1)( 图 1.1) 
锁杆 (1) 有两个位置
symbol183V"Symbol" \ s14 · }= 锁紧 
symbol176V"Symbol"\ s14°}= 松开 ( 图 1.2)

1.2 、刀夹上的护刀架
 ! 在摆弄刀或样品前 , 或更换刀或样品前 , 或休息前 , 应先用护刀架遮住刀刃。
每个刀夹都有护刀架，用其遮住刀刃。
把手 (2) 的作用是移动护刀架。将护刀架从两边推到中间 , 就可盖住整个刀刃。( 图1. 3)

1.3、 操作安全条例
a.不要刀刃朝上放在桌上

b.不要抓下落的刀 
c.先装样品再装刀
d.样回缩时 , 不要接近样品或调样品方向。
e.切脆样时 , 戴防护眼镜 
f.切勿让液体进入仪器内部
1.4、 清洁
a.清洁前锁紧手轮 
b.不要用含丙酮和二甲苯的液体清洗仪器 
c.切勿让液体进入仪器内部
二、技术参数
1.操作温度 :1O symbol 176 \ f "Symbol" \ s 14 °}C - 4O symbol 176\ f

"Symbol" \ s 14° }C

2．切片厚度 :1 - 6O symbol 109  \ f"Symbol" \ s 14 μ
3.水平最大位移 :3O mm 
垂直最大位移 :70 mm

4.样品调向
水平调向 :8symbol176  \ f"Symbol"  \ s 14 ° } 
垂直调向 :8symbol176  \f"Symbo|"  \ s 14 ° }

旋转 symbol 177  \f"Symbol" \ s 14 ± }9Osymbol 176  \ f"Symbol"\s 
14 ° }

修块 10,3O symbol 109 Symbol \s 14 μ 
刀夹座前后位移 symbol 177 \ f"Symbol" \ s 14 ± }25mm
刀夹座左右位移 symbol 177\ f"Symbol" \s 14 ± }25mm
三、仪器的放置
1. 将仪器放在一张稳固的实验室桌上。
2. 安装在底板后部的 2 个轱辘 (7) 可以帮助仪器在桌子上移动。
3. 移动仪器时 , 从前面将仪器轻轻抬起 , 通过轱辘帮助其移动。
4.仪器位置要求 
a.仪器的安装位置应符合下列要求 : 稳定、无振；手轮及快速步进轮附近无障碍。
b.室温在 +1O C symbol 176 \f"Symbo|" \ s 14°} -  +40 C symbol 176 \ f "Symbol" \s 14° } 之间
5. 操作
a.切片厚度的设定
切片的厚度是通过控制钮 (1)( 切片机的右前侧 ) 设定的。
 控制钮有任一点锁定功能
设置范围是 1 - 6O symbol 109\f"Symbol" \ s14 μ。其中 1- 10 symbol 109 \ f"Symbol"\ s 14 μ在 1symbol 109 \ f"Symbol" \s 14 μ刻度档 ,10 - 2O symbol 109 \ f"Symbol" \ s 14 μ在 2symbol 109 \ f"Symbol" \ s 14 μ 刻度档 ,20 - 60 symbol 109 \f"Symbo|" \ s 14 μ在 5symbol 109\ f"Symbol" \ s 14 μ刻度档。所设置的厚度在窗口 (2) 读出。 ( 图 5.1)

b. 快进手轮
快进手轮可在仪器的左侧 (5.2), 也可在仪器的前端 (5.3)

如果快进手轮在仪器的左侧 ,您可选择样品向切刀移动时 , 手轮顺时
针转动或逆时针转动。不管快进手轮在什么地方 , 其功能都是相同的 , 即控制样品在水平面 上的快速运动。如果快进手轮不能继续运动说明已到了移动范围的顶点。
! 切样时 , 快进手轮会随之转动因此勿将快进轮锁紧。 快进轮锁定时不能产生任何切样运动。
c. 样品回缩 ( 图 5 .4)

样品回缩的作用是使切刀和样品不受损害。
样品在完成切样后回缩时 , 被抬高 20Osymbol 109\f"Symbol" \ s 14 μ。进行新的切样前被送回原始高度。
样品回缩的功能可通过仪器后面的开关打开或关掉。
打开或关掉回缩功能前先通过手轮将样品抬高。
d. 自动修片功能 ( 自选 )( 图 5 .5)

RM 2135 可配或不配自动修片功能
自动修片功能有 3 档 (0,1Osymbol 109\"Symbol"\ s 14 μ ,3Osymbol 109 \ f"Symbol" \ s14 μ )

symbol 183 \ f"Symbol" \ s 14 · }=1O symbol 109 \f"Symbol"\s14 μ
symbol 183 \ f"Symbol" \ s 14 · }symbol 183 \ f"Symbol" \ s 14 · }=3O symbol 109\ f"Symbol" \ s 14 μ
使用自动修片时 , 将开关杆拨到两个标记中的一个并把握住 , 转动手轮实现 1Osymbol 109 \f"Symbol" \ s 14 μ或是 3Osymbol 109 \f"Symbol" \ s14 μ步进。
修片开关被松开后将自动弹固出始位置 (O ), 修片功能就不起作用了
6. 样夹
a.样夹的安装
·通过旋转手轮将载样台送到最高位置 , 锁紧手轮。
·松开锁紧杆 (1)
·将样夹的道轨从左边插入燕尾槽并推到头。
·锁紧锁紧杆 (1)( 反时针转 )

b. 样品定向 
·通过旋转手轮将样夹送到最高位置 , 锁紧手轮 
·松开偏心销 (4)( 逆时针 ) 
·通过定向螺丝 (5) 使样件南北移动 
·通过定向螺丝 (6) 使样件东西移动
·固定偏心销 (4)( 顺时针 )

7. 万用刀夹座
7. 1  刀夹座的移动
a. 南北方向移动  
·松开切片机鹿板右边锁紧杆 (1)

·前后移动刀夹
·锁紧 (1) 
b. 东西方向移动 
·松开刀夹左边的锁杆 (2) 
·左右移动刀夹
·锁紧 (2)
7．2  刀夹的使用
·松开锁紧杆 (1)

·将刀夹 (2) 放在刀座 T 块 (3) 上
·锁紧 (1)

7．2 刀角度的设置 
设置刀角的刻度在刀夹右边。刀夹座右边的刻度用作切刀设置基点。
松开锁紧杆 (1)

移动刀夹 , 使希望刻度与刀夹座刻度吻合 
刀夹在该位置固定 , 锁紧锁杆 (1)

四、 仪器日常操作
石蜡技术工作步骤：
1、 锁住手轮：一定先锁样品，再锁切刀
2、 将冷冻的石蜡样放入万能样盒
3、 将护刀架向里移动
4、 将刀放入刀夹并夹紧
5、 设置切刀角度0-3 symbol 176\f“symbol” \ｓ14°}

6、 用快进手轮将样品送到最后面的位置
7、 使刀夹和刀夹座逼近样品
8、 调样品表面的方向
9、 抽出垃圾盒
10、 夹和护刀架向外推
11、 开手轮
12、 通过修整控制杆选修整值，手轮转速应与样品硬度匹配。样品硬，速度应慢。
13、预切
14、到预定位置后停预切
15、设定切割厚度
16、切割时手轮顺时针匀速转动
17、将切下的组织做成标本
18、更换样品及中断工作
19、锁手轮：
20、用护刀架保护刀
21、样品从样夹中取出并放入新样
结束工作
1、 锁定手轮
2、 将刀从刀夹上取下
3、 将周围散落的切削放入垃圾槽
五、检查，故障排除
可能故障原因及排除
问题 : 粗细交叉切。甚至一点也不切 
原因 : 切刀倾角小； 样品或切刀夹紧不够 ；刀太钝
排除 : 加大切刀倾角到最佳；样夹或刀夹的螺丝是否松动；换新切刀
问题：切样溶化；切样有褶或挤压
原因 : 刀钝；样太热；刀倾角太大；切速太高
解决方法 : 换刀夹或刀；将样品放在冷却盘上冷却，切之前将样放在冷水中冷却。 将切刀角调小，缓慢转手轮
问题 : 切硬样时，切刀发出响声；切样上有擦伤或振动的痕迹。
原因 : 切速太高；切刀角太大；样或刀夹紧力度不够
解决方法 : 慢转手轮；调小刀角直至最佳；检查样夹或刀夹的螺丝是否松动。
问题 : 刀不运动
原因 : 刀己运动到头； 快进轮被锁住
υ
六、 一般维护
仪器至少每年由厂方指定的维修工程师检查一次。 保修期过后 , 与厂方指定的维修工程师签维修合同。 
1、每天清洁仪器
2、每月给以下零件上一次油。油是随机的 (1- 2 滴 )

a． 切片机底座上 T 块 (1) 
b． 切片机底座上刀导轨 (2)

c．刀座左右夹紧杆 (3)(4)

d．刀座 T 块 (5) 
请不要自己动手修，否则保修无效。
平衡系统调整
检查 :

将样品松开
通过转动手轮 ,将样夹调到垂直高度的一半。
如果样夹停在这里，则平衡正确。 
如样夹轻微上下移动 , 则应重新调平衡弹簧。
调整 : 
先将垃圾槽卸掉，卸掉切片机底板螺丝。 
若样夹向上运动 , 将螺丝逆时针转 2-3 圈。 
若样夹向下运动 , 将螺丝顺时针转 2-3 圈。 
每次调完后 , 检查调整结果，反复调直到合格。
七、附件
1、样夹：
a、 标准样夹 
标准夹用于夹万形样盒和装薄膜夹 
逆时针转旋钮 (1), 使制动块 (2) 向下移动 
b、放入样品
顺时针转旋钮 (1) , 夹紧样品。
c、万能盒式样夹 
万能盒式样夹可垂直或水平夹所有样盒。 
向前拉锁紧杆 (3)

水平或垂直放人样盒
松开锁紧杆 (3), 夹紧样盒
2、刀夹
a．护刀架
每一个刀夹都配置了固定安装的 、可移动的护刀架。通过锁杆 (2) 来 移动护刀架到中间 , 使护刀架保护范围最大。
换样 、换刀或休息时 ,一定锁手轮 , 并用护刀架盖住刀刃。
b.刀夹 N

刀夹 N 是用于装钢或硬金属做的标准 C 型或 D 型刀或一次性刀 , 长度至此 16cm. 由于刀的高度可以调，可装多次磨快的刀。
安装刀夹
·将护刀架 (1) 推到中间。
·将刀架 (3) 如图所示放在高度调节螺丝上 ( 在此看不见 ) 调高螺 丝的平头端应插人架刀条两端的缝隙中。
安装刀
·将刀架左右两边的滚花轮 (6), 反向向前转动 , 通过高度调节螺丝使刀架向下运动 , 以便在安装刀时不使刀刃受损。
·顺时针松开夹紧螺丝 (2)

·手握切刀 (4) 背面 , 刀刃朝向 ( 如图 ) 将切刀推入。
刀的高度调节
调刀角度时 , 刀刃应尽量装在刀夹旋转的中心点。刀刃高度应与后夹
 紧钳的定位边对齐。刀刃应与定位边平行。
·向后转动滚花轮，至刀刃在高度上与后夹紧钳定位边对齐。(图29.2)

·拧紧夹紧螺丝 (2)( 顺时针 ) 使刀 (4) 夹紧。
c. 2NZ 型刀夹
刀夹 NZ 是用于装钢或硬金属做的标准 C 型或 D 型刀或一次性刀 , 长度至此 16cm. 由于中间夹紧使刀可做侧向移动因此可使用刀的全部长度。由 于刀的高度可以调,可装多次磨快的刀。
安装刀夹 
安装刀 刀的高度调节 ( 同刀夹 N )

刀的移动
将护刀架 (1) 向里移动
  松开夹紧螺丝 (2)

刀 (4) 侧向左右移动
刀夹座的移动
前后移动
·松开切片机底座左边的锁杆(1)( 顺时针 ) 
·前后移动刀夹、刀夹座及手托。 
·锁紧锁紧杆 (1)

左右移动
·松开手托左边的锁杆 (2)( 此图看不见 ) 
·左右移动、刀座及手托。
·锁紧锁杆 (2)

d．刀夹 E

刀夹 E 用于装一次性刀片。
刀的安装
·将护刀架 (1) 推到中间
   ·向前压锁杆 (2) 
·小心地将刀插入
· 锁住锁杆 (2)

改变压块
·松开刀夹后面的 4 个螺丝 (4) 
·移动压条 (5) 
·换新的压条并锁紧 4 个螺丝
清洁
夹紧板可移动并清洗
·松开锁杆 (2)

·拿走刀拉出刀杆 (2)

·拿走夹紧板 (7)

·清洗刀夹
·重新放好夹板 (7), 使夹板的上边与压板 (5) 平行且同高。 
·将 (2) 插入孔中并锁紧。
安装手托
·松开锁杆 (1)、(2), 并拉出刀夹座。
·将手托 (3) 放在切片机底座上
·将长杆 (4) 及短杆 (5) 通过手托左右的孔插入刀夹座上的孔内。
刀夹座的移动
前后移动
·松开手座右边的锁杆 (1)( 反时针 )
 ·将刀夹 、刀夹座和手托作为一个整体前后移动 
·拧紧锁杆 (1)( 顺时针 )

左右移动
·松开手座左边的锁杆 (2)( 在此看不见 ) 
·移动刀夹 , 板刀夹座和手托
·锁紧锁杆 (2)

调整刀角
刀角刻度 (Osymbol176 \f"Symbol" \ s 14° ),5symbol 176\f "Symbol" \ s 14°},1Osymbol 176 \f "Symbo|" \s 14°}) 标在刀夹右边参考点标在手座上。
·松开锁杆 (3)( 反时针 )
 ·调整刀角 
·握住刀夹并锁紧锁杆
执笔人：吕希莹

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
Nycocard ReaderⅡ金标定量仪简单操作步骤

（2005年6月  第二版）

一、仪器操作

1． 调整：按“ON”键，出现“Adjusting”等10秒钟左右后，出现“Calibrate”。

2． 定标：按“enter”键，出现“Open Lip”，打开定标盖板，然后出现“Place pen”把探头对准定标板用力按下，等出现“Calibrate”表示定标完毕，并出现“Text”。

3． 选择测试项目：按“ｃｎｔｅｒ”键,进入测试项目,按”on”键,选择所需项目。

4． 测试标本：按“enter”键，出现“Placeｐｅｎ”把探头对准定标板用力按下，2秒钟左右出现测试结果。

注：做相同的试验，只需重复步骤“4”。

本仪器在10分钟内不动任何键，将自动关闭。再做试验需重复步骤“1-4”。

二、检测项目

1.C-反应蛋白全血定量

（1） 加5ul血标本到含有R1稀释液的试管中，盖紧试管并有力的混合达10秒。

（2） 加入50ul稀释的的血液样本于预定的反应孔，使稀释的样本渗入反应膜（约30秒）。

（3） 加1滴连接剂（R2）于反应孔，让连接剂渗入反应膜（约30秒）。

（4） 加1滴洗涤液（R3）于反应孔，使洗涤液渗入反应膜（约20秒），在读结果前使颜色稳定（20-30秒），在5分钟内读取结果。（检测全血时，用全血模式；检测血清、血浆时，用血清/血浆模式）。

（5） 重复仪器操作步骤“4”。

2.D-二聚体定量

（1） 吸取50ul洗涤液R2加入反应孔内，使洗涤液浸润反应卡，注意勿使加样器触及反应孔膜。

（2） 向反应加入50ul柠檬酸抗凝的无血小板血浆，样品应在45秒内吸入卡内。

（3） 向反应加入50ulR1，加入前须将此瓶颠倒两次次使其混匀，待渗透。

（4） 用加样器吸取50ul洗涤液R2加入反应孔内，并保持反应孔周围洁净，待渗透。

（5） 重复仪器操作步骤“4”。

3.尿微量蛋白

（1） 加入50ul尿液于装有稀释液R1的试管中，充分混匀。

（2） 加入反应孔中稀释好的标本于反应孔中，等待标本完全渗入（约50秒）。

（3）  在反应孔中加入50ul胶体金（R2），等待其完全渗入（约50秒）。

（4）  等胶体金完全渗入后，立即加入洗涤液（R3），等待其完全渗入（约50秒）。

（5） 5分钟内用Nycocard  Reader Ⅱ 进行读数。（重复仪器操作步骤“4”）

4.糖化血红蛋白

（1） 加5ul血标本于R1试管中，充分混匀，放置2-3分钟。

（2） 混匀，取25ul加样于反应板中心孔内（避免气泡），待渗透。

（3） 加25ul清洗液（R2）于试验设置，让洗涤液完全浸湿滤膜，等待10秒钟。

（4） 在5分钟内用仪器Nycocard  Reader Ⅱ 读取数据结果。

（5） 重复仪器操作步骤“4”。

Nycocard ReaderⅡ 金标定量仪常见故障及排除方法一览表

常见故障                         排除方法

ERROR..Raedjiust（自身散射光      1.看检测探头的盖帽是否取下后再

调整错误）                          开机。

注：由于该仪器应用的是光学原      2.观察操作环境，如果环境的光线

理，并且较袖珍、易移动，不同        太强或太弱，其将不能自身调整。

的光照将轻微影响检测结果。因      3.排除以上两种情况，须对其进行

此每次开机该仪器将自身针对不        人工调整。按下任意键，关机。

同的操作环境进行适当的调节，        取出探头，将其平放在操作台上，

使其达最佳操作状态。                按下“NO”键开机。仪器将自动

                                进入“Calibrate”（空白调零）操作程序，连续按两次“Select”（

选择），到达“Options”（其他功能）程序，按下“Enter”（确认）键进行确认，进入该程序，连续

按下三次“Select”键，到达“New

White”（新空白测定）程序，按下“Enter”键，进行新空白值的测定。如此反复几次，将纠正该错误。 

4.上述三种操作仍无法解决该错误，乃由于某些错误操作，使仪器内部数据丢失，此时需更换仪器内部芯片即重新输入标准曲线和数据。

ERROR..Recalibrate(空白调零         1.观察空白调零板是否已被污染，将 

  错误)

                                      其尾部抬高、取出，更换一新空白

调零板，连续按下两次“Select”键，到达“Options”程序，按下“Enter”键进行确认，进入该程序，连续按下三次“Select”键，到达“NewWhite”（新空白测定）程序，按下“Enter”键，进行新空白值的测定。仪器将会把新测定的空白值储存到仪器内存中。

Batcrry Low（电力不足）              1.插上充电器进行充电。（建议不要将充电器长期连接在仪器上。由于充电电池有其一定的充电寿命或充电次数，长期连接相当于一直处于充电状态，该操作将缩短电池使用时间。）

持续出现Batcrry Low                 1.看充电器线路是否通畅，充电是否顺利。

                                    2.开仪器后盖板，查看电池是否完好，有没有脱离固定装置。如果电池出现有液体渗出，此时需更换新的充电电池。注：需用2A，1.2V充电电池。

Above/Below+单位                    1.检测结果超出其检测量程（注：由

（高于/低于+单位）                    于每一台仪器均有其自身的检测线形范围，因此该现象的出现乃诊断器材无法避免的。）。

Reduce hb con..（降低血              1.血红蛋白浓度较高，需减少样本重

红蛋白浓度）                           做。

2.染色时间太短，染色不充分。

Concertration too high               1.糖化血红蛋白浓度高于18%。

（糖化血红蛋白浓度太高）             2.加样时，未垂直加样，导致颜色分布不均，检测结果偏高。

                                     3.染色时间太长。

反应板一片空白                       1.将含有样本的毛细吸管放进标本处理管时未震荡，使其释放到标本处理管中。

执笔人：吕希莹

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
尿分析仪SOP
（2004年11月  第二版）

1． 仪器与仪器操作

(一).仪器：

1. CLINITEK 50 尿分析仪   拜耳公司

2. 键德尿液试纸   拜耳诊断生产有限公司

(二).仪器操作:

1.设置选择

打印设置

(1). 要在屏幕上显示结果，或使用内置打印机打印几份结果，则选择“OUTPUT”。提示：若无选择，则将每份结果打印一份。

(2). 确定选项，按“OUTPUT”键。

(3). 若选择打印结果的份数，先按“PRINTER”，再按选定的数字键。

时间设置

(1). 时间的设定，请按“SET”键。

(2). 在“TIME”下面按键，选择12或24小时格式。按“↑”调节小时。按“↑”不放，数字将快速显示递增。

(3).
按“→”，再按“↑”，调节分钟。按“EXIT”继续其他内容的操作。

日期设置

(1).
日期的设定，请按“SET”键。

(2).  在“DATE”下面按键，选择日期格式：MDY月-日-年、DMY日-月-年、YMD年-月-日。

(3).  按“↑”调节第一个数字。

(4).  按“→”再按“↑”调节第二个数字。

(5).  按“→”再按“↑”调节第三个数字。按“EXIT”继续其他内容的操作。

报告尿液颜色设置

(1). 请按“SET”键。若此选择已被设置为YES，则自动报告颜色。

(2). 按MORE，再按COLOR，最后按“YES”或“NO”进行选择。

(3). 必要时按EXIT。

样板序号设置

(1). 若要显示样本序号，请按“SET”键。如果未做选择，序号不能显示或被打印来。

(2). 按MORE，再按SEQ#。

(3). 按YES即可显示。反之按“NO”。如果正在使用的序号已经大于001，仪器将自动多一项选择（是否需重新设定为001？）

(4). 必要时按EXIT。

清除储存，标记异常结果值

(1). 若要清除仪器储存的所有结果，或关掉星状标＊，按“SET”键。结果尚未被清除时，可转入电脑，最多可转存50套结果。

(2).  按MORE，再按CMPRE。

(3).  按YES则可清除且重新且从001编号。

(4).  选择是否用星状标*标记异常值。请检查数据处理软件程序是否能接受标记正量的星状标，不能则按“NO”。

(5).  必要时按EXIT。

2．检验后应做的工作

(1). 清洁试纸台，检查白点，每天一次或每做50次检验后一次，遵照“日常清洗”说明。

(2). 确保试纸台上无试纸，缓缓地把它推人仪器，推人约一半即可。

(3). 仪器不处于工作状态即可离开。但在使用电池时，则要关掉仪器，以节约电池。提示：如果使用电池时，仪器停止工作15分钟后将响起一种特殊音调的声音，提醒关掉仪器。5分钟后重复一次，其后每分钟响一次。

(4). 仪器不会自动侦察打印纸是否用完，可是打印纸的最后几行将出现粉红色界线，发现这种情况应立即换纸。提示：若从未清除储存的结果，也从未重新设定序号，则累积至999号后将自动回到001。

3. 日常清洗

要使仪器保持正常运转并提供精确结果，就必须保持试纸台的清洁。每天工作完成后清洗一次试纸台并检查白点。

(1). 水平向外抽出仪器内的试纸台。

(2). 沾湿棉签，仔细擦洗凹槽及其各个侧面。用蒸馏水把整个台冲洗干净。注意：切勿碰到白点。

(3). 用软布或不起毛的纸巾彻底擦干试纸台（白点除外）。

(4). 检查白点有否灰尘、污迹及涂痕。如果脏了，用湿的干净棉签轻缓地擦净，凉干后再检查。如果被划破或磨损，或不洁净，换用新试纸台，参见说明书26页。

(5).  若要消毒试纸台，趁现在就做，否则把它插入仪器内。

4.  消毒试纸台

(1).  取出试纸台，洗净、擦干。

(2). 有好几种溶液在一天只用一次，每次不超过10分钟的情况下应不会损坏试纸台。备好以下溶液中的一种。

▲Cidex，Theracide及Amphyl。这些产品（或与之同效的）可用于普通消毒。按该产品的说明准备及使用溶液。

▲Household Bleach（5%次氯酸根钠）。即可用原有的浓度也可稀释成1：20。要配制成1：20的浓度，先加入5ml原溶液到容器，再加95ml水，总容量100ml。若加入10ml原液、90ml水则配成1：10浓度的溶液。

▲异丙醇（70%—85%），用原浓度也可以。

(3). 把配好的溶液倒入在一细而高的容器中约4英寸（10ml）深。

(4). 把试纸台放入溶液中，确保白点位于液体平面上。注意：勿使白点与溶液接触，浸泡试纸台时请勿盖上容器。

(5).  浸泡试纸台不得超过10分钟，浸泡后用水彻底冲洗。

(6).  用软布或纸巾擦干试纸台，插入仪器内。

5. 清除积垢

        若每天清洗试纸台，则不会有积垢。若尿样干涸在台上有很长时间，可能须用更强力的溶液来彻底清洗。

(1). 准备少量的0.1N NaOH。

(2). 取下试纸台清洗。

(3). 用棉签沾上NaOH，彻底擦洗台槽及各个则边。注意：切勿用NaOH洗白点。

(4). 用水冲掉台上的NaOH。

(5). 用湿布擦拭台面及台底的纹沟。晾干试纸台后再用软布或纸巾擦干，把台插入仪器。

   6. 问题提示

错  误 提  示     可能出现的错误及改正

更  换 电  池     电池不够量时，关机，换用新电池。

读取错误-重检     试制倒置或未完全浸透，丢掉这条试纸，按“CONT”， 

帮 助   继 续     换用新试纸。

试纸问题-重检     若未放置试纸或放置错误，或应用长试台时使用了

帮 助   继 续     短试台，按“CONT”，按“CONT”，改用长试台，  

重新检测。

试纸台问题-重检   试纸台放置不正确，检测时仪器或台被碰撞引致移帮 助     继 续   位，或台底不洁净时，需取出台，清洗后再插入。       

                  按“CONT”，换用新试纸，重新检测。

仪器故障 # x        Error#5：需用短试台时使用了长试台，换用合适的试纸台及使用新试纸重检。

帮助   继续        

                    其他所有的错误Error#，s：废掉所用试纸，关机，数秒钟后再开机，若错误仍未纠正，请与客户服务部联系。

二.  样本采集与制备

1.  尿液中成分的浓度随尿量和膳食情况而改变。在不同时间内采集的尿液其检验结果常不一致。因此除特殊要求外，一般以清晨第一次尿液作试验，使检测结果比较恒定可靠。

2. 采取标本时，应避免经血或白带以及其他分泌物的混入。

3. 标本容器必须洁净，确保试验结果的准确性。

4. 标本采集后，须在新鲜时进行检验，若需要放置时间较久，则须储放于冰箱或加入适量的防腐剂。

（1）.甲苯：可防止细菌繁殖，避免尿液被分解，为尿液化学分析常用的防腐剂，如尿液酸度测定及尿糖定量试验等。对醋酮及双酸测定特别适宜，用量约0.5-1毫升/100毫升尿液。

（2）.甲醛溶液(含甲醛40%)为细胞固定剂,对细胞和管型等保存较好,用量约为0.2—0.5毫升/100毫升尿液。

三．样本测定

工作之前先检查试纸台是否清洁，发觉不清洁必须取下来，按照仪器的清洗说明方法清洗。

a)  尿样必须清洁、新鲜、拌匀、未经离心，若尿样深度少于3英寸（7.6cm），         把尿样倒入类似URIN-TEK样管的细管内。

b)  把拜耳试条侵入尿中，确保试垫完全浸人其中。

c)  迅速由尿中取出试纸靠着容器边拉出，同时按 ◇ 键后10秒内必须完 成第三、四步。

d)  把试纸侧边靠在纸塔面上吸干。注意不要把试纸整个贴在塔面上。

e)  有试垫的一面朝上，把试放进试纸台槽内，沿槽慢慢推到槽顶端。注意： 当屏幕显示“BLOT EDGE，PLACE STRIP”时，把试纸放到台上，此信息将持续显示10秒钟。

f)  试纸台被送入仪器，1分钟内可得出结果。  

g)  取出用过的试纸扔进费纸篓。提示：用不起毛的湿布经常擦拭试纸台，  防止尿液沉积。当血尿或检查值很高的尿样被检测过后，也应擦拭试纸台。

h)  结果可自动打印出。按“PRINT”，则将重新打印最后一套结果。若要加 阔结果间之间隔，则按“PAPER”。注意：打印机会慢慢退色，所以切勿使用透明胶纸封着刚打印的结果。

i)  如果要观看结果，反复按“↓”，全部结果都被显示并记录后，按“EXIT”退出。按“DISPL”则再显示。

j)  取出试纸台，洗净，擦干。

      k)  有几种溶液在一天只用一次，每次不超过10分钟的情况下应不会损坏试纸台。    

四．检测报告的完成与发放

1.  检测数据由仪器自动打印完成, 检测报告由操作人与实验室主任共同签字。

2.  检测报告送交药理基地临床观察负责人留存，实验室存档一份。 

  3.  实验室将保留检测报告备份至少2年。
五．检测废物的处理

1. 检测后的尿样本，先倒入健之素消毒液消毒后再倒入厕所，健之素的浓度为1片/500毫升（水）。

2. 容器、试纸放入黄色医用垃圾袋中进行焚烧。

  六．试验质量控制

应经常使用阳性、阴性质控液检测，以确保试纸运作正常，仪器也正常读取结果。

检测还能帮助发现因不正确操导致的错误。可在以下几种情况下进行质控监测：

* 开始一天的工作时

* 更换一瓶新的试纸时

* 更换操作者时

* 检验结果摸棱两可时 

CHEK-STIX阴阳性质控试纸可用于质检程序。依照质控液说明准备好质控液，按检查尿液的步骤来检测质控液。

  七．参考文献

1. 仪器说明书及试纸说明书  拜耳公司

2. 《临床检验操作手册》，中国人民解放军总医院检验科  1974年版 
   3.  《实用医学检验学》，人民军医出版社，1992年版

执笔人：吕希莹

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
血液分析仪SOP

（第二版  2004年11月）

1． 仪器与仪器操作

（一）仪器：MEK-6318K血液分析仪  日本光电工业株式会社

（二）仪器操作：

1. 开机：

（1）接好电源，打开后面面板上的电源开关。

（2）按前面面板上的电源开关，电源灯亮。仪器自动完成清洗管道，显示READY,仪器可以用于计数。

2.  测定设置：

开始测定前，在ENTER ID屏幕上设置样本编号；在SETTINGS屏幕上修改设置，如测定模式、上下限、日期和时间。也可在SETTINGS屏幕上设置初始值。 

     ⑴  编号设置：有二种方法输入编号 

* 输入最后4位数字的编号： 显示ENTER ID屏幕，用屏幕上的数字键输入一个四位数字，如果输错数字，按CE键清除数字。

* 输入少于13位字母符号的编号：① 显示 ENTER ID屏幕。② 按ALPHA键，再显示输入编号的屏幕，按CE键移动光标到输入处的最左端，按所需的键输入数字或字母。③ 在Name部分，最多可输入8位。输完8位字母后，输入一个“：”，移动光标到数字部分。④ 在数字部分输入4位数字。此4位只能输数字。⑤ 输入编号后，按OK键回到MENU屏幕，再按屏幕上的OK 键回到READY 屏幕。

⑵  设置正常范围的上限和下限

* 在MENU屏幕上按SETTINGS键,显示SETTINGS屏幕。

* 在SETTINGS屏幕上按NORMAL ，显示NORMAL RANGE 屏幕。

* 按所需的参数键。按参数键在上限和下限之间移动光标。需显示其他参数，按NEXT键。

* 在屏幕上用数字键输入一个数值。该值显示在VALUE框内。按ENTER键确认。

* 重复以上步骤，输入其他数值。
* 按屏幕上OK键回到SETTINGS屏幕。       

⑶  设置样本单计数和双计数模式

* 在MENU屏幕上按SETTINGS键,显示SETTINGS屏幕。

* 按MEAS MODE键,显示MEAS MODE屏幕。

* 按COUNT键选择SINGLE或DOUBLE。

   * 按OK键回到SETTINGS屏幕。

 ⑷  选择毛细血管血体积

* 在MENU屏幕上按SETTINGS键,显示SETTINGS屏幕。

* 按MEAS MODE键,显示MEAS MODE屏幕。

 * 按CAP VOL键选择10或20 µl。

* 按OK键回到SETTINGS屏幕。

      〔5〕 设置日期和时间

     *  在MENU屏幕上按SETTINGS键,显示SETTINGS屏幕。

     *  按DATE&TIME键，显示DATE-TIME屏幕。

*   按需要设置的键移动光标至设置处。

*  按屏幕上的数字键，输入正确数据，该数值显示在VALUE框内。按ENTER键确认。       

*  重复步骤3—5，输入其它数值。

*  按OK键回到SETTINGS屏幕。仪器上的时钟立即按新的日期和时间开始启动。

〔6〕 选择单位

* 在MENU屏幕上按SETTINGS键,显示SETTINGS屏幕。

* 按DISPLAY键，显示DISPLAY屏幕。

* 按UNIT键选择设置的单位。当选择USER时，您可设置自己所用的单位。设置用户自己的单位，请参阅说明书“用户单位设置”一节。

〔7〕 选择直方图显示格式或直方图纵轴的类型

* 在MENU屏幕中，按SETTINGS键，显示SETTINGS屏幕。 

*  按DISPLAY键，显示DISPLAY屏幕。

*  按HIST键，选择COUNTER VALUE或PERCENTAGE。

*  按OK键回到SETTINGS屏幕。

   注：直方图三种白细胞的鉴别，请参阅说明书选择格直方图显示一节。

〔8〕 修改灵敏度和阈值

*  能用原始的灵敏度和阈值设置。

*  测定非人血，应改变灵敏度和阈值，以适应该血的特性。必须注意的是，测定人血只在MENU屏幕中，按SETTINGS键，显示SETTINGS屏幕。

*  在SETTINGS屏幕上按SENS&THR键，显示SENS&THR屏幕。 

*  按参数键选择参数，按此键在SENS&THR之间移动光标。

*  设置被测值：

在屏幕上，用数字键输入数值，该数值显示在VALUE框内。按ENTER键确认。

*  设置RBC自动阈值：

按RBC THR键选择AUTO。当选择AUTO时，RBC阈值自动设置。

*  设置RBC要求的阈值：按RBC THR选择OFF。按RBC键将光标移动到RBC的THR。输入所需要的值。

*  设置1/10灵敏度：按NEXT键。按1/10 SEN键选择ON或OFF。

*  按BAKE键回到前一屏幕。

*  按OK键回到SETTINGS屏幕。

〔9〕确定最佳灵敏度及最佳阈值：

*  请参阅说明书一节。
      *  日本光电公司MEK-6318K测人血时灵敏度和临界值的测定

	
	白 血 球
	   红 血球 
	   血 小 板

	 灵  敏   度
	      5
	      5
	

	 临  界   值
	      4
	      A
	      5


〔10〕修改打印设置：

           *  在MENU屏幕中，按SETTINGS键，显示SETTINGS屏幕。

           *  在SETTINGS屏幕上按PRINT SETTINGS键，显示PRINT SETTINGS屏幕。

           *  要显示PRINT SETTINGS 2屏幕，按SET 2键。

           *  要显示PRINT SETTINGS 3屏幕，按SET 3键。

           *  按项目键改变设置。在PRINT SETTINGS 3屏幕上变LINES/PAGE设置，使用屏幕上的数字键，输入数值后，按ENTER键确认。

           *  按OK键回到SETTINGS屏幕。

〔11〕 修改数据传送设置：

            * 在MENU屏幕中，按SETTINGS键，显示SETTINGS屏幕。

            * 在SETTINGS屏幕上按COMM SETTINGS键，显示COMM SETTINGS 1屏幕。

* 按SET 1和SET 2 键，在COMM SETTINGS 1和COMM SETTINGS 2屏幕之间换。

            * 按项目键改变设置。

            * 按OK键回到SETTINGS屏幕。

〔12〕设置初始化：

   请参阅说明书“设置初始化”一节。健辰公司负责维护仪器的工程师已对该仪器进行了初始化设置。

3. 每日关机

         * 关机前的检查：容器中有足够的溶血剂和清洁剂。废液容器无满溢。废液管连接良好。

         * 关机：按仪器面板上的电源开关，关闭电源。仪器自动完成清洗后关闭电源。

            按仪器后面板上的主电源开关，关闭主电源。检查主电源指示灯熄灭。

         *  关机后的检查：无漏液；仪器外壳清洁无潮湿；关闭电源时，仪器自动清洗管道。

         *  仪器长期储存前的检查：仪器内部已用蒸馏水清洗；仪器内无残留的液体；电源开关关闭；仪器周围无化学品和水；仪器、稀释液和清洗液存放良好。

  二. 样本采集与制备

 1. 测定静脉血样本：

 在含抗凝剂的紫色盖子的真空采血管中采集2ml全血。轻轻上下颠倒管子30次以上。

   2. 制备毛细血管血样本：（用毛细血管血检测时）

用沙利管或微量吸管取10或20µl全血。

三. 样本测定

1． 静脉血模式：
*  检查仪器设置在静脉血模式（即仪器前面板上毛细血管模式灯未亮）。

*  证实屏幕显示的ID编号。

*  将吸样管伸入采血瓶底部，使吸样管尖接触到采血瓶底部。

*  按仪器前面板上计数键，完成标本吸样和计数。计数过程中屏幕显示“COUNTING”信息。计数后，结果被储存，屏幕上显示直方图。RBC或PLT直方图↑表示RBC阈值设置。

*  当打印设置1屏幕上自动打印设置为NUMERIC或NUM/HIST时，连接的外接打印机WA-710V自动打印结果。

*  当自动打印模式灯亮（即打印机在自动模式），根据在PRINT SETTINGS 2屏幕的ROLL PRINT设置，结果自动在WA-630V打印机上打印。

备注：① 只能使用EDTA盐作为抗凝剂。 

② 不能使用肝素作为抗凝剂，因为会影响白细胞和血小板的测定。

③ 不能将样本剧烈旋转，否则将产生气泡和引起溶血。

④ 不能计数凝集的或凝固的血液，否则将损坏仪器。

⑤ 当样本采集和测定时间大于1分钟时，测定前应轻轻混匀。

 2.  测定毛细血管血样本：

*  在SETTINGS屏幕MEAS MODE上选择毛细血管血体积（10或20µl）。

*  证实屏幕显示的ID编号。

*  按仪器面板上CAP键（面板右侧标有小太阳图标的键），检查毛细血管血模式灯亮，显示CAPILLARY BLOOD MODE屏幕。

*  将样本杯倾斜，使吸样嘴进入样本杯内。

*  按充液键（在CAP键下面标有进液图标的键），将2ml稀释液放入样本杯内，屏幕显示改变。当需要制备多份稀释液时，重复上面两个步骤。

*  用沙利管或微量吸管取10或20µl全血。

*  将毛细血管血置含有稀释液的样本瓶内，小心不能产生任何气泡。盖上瓶盖，轻轻颠倒样本瓶，混匀10次以上，小心不能产生任何气泡。

*  检查毛细血管血模式灯已亮。

*  将吸样管伸入样本瓶底部。不要使劲将吸样管压在样本瓶底部，否则吸入的血量将会减少。

*  按仪器面板上计数键，完成标本吸样和计数。计数过程中屏幕显示“COUNTING”信息。

计数后，结果被储存和记忆，屏幕上显示直方图。同时测定模式从毛细血管血改变为静脉血模式（即毛细血管血模式灯灭）。

*  如果继续测定毛细血管血，按仪器面板上CAP键，检查毛细血管模式灯亮。

*  将吸样管伸入样本瓶底部，按仪器面板上计数键，完成标本吸样和计数。重复上述程序，测定其他毛细血管血样本。

四． 测试报告的完成与发放     

(1)  检测数据由仪器自动打印完成, 检测报告由操作人与实验室主任共同签字。

(2)  检测报告送交药理基地临床观察负责人留存，实验室存档一份。 

   (3)  实验室将保留检测报告备份至少2年。
五. 试验废物的处理

1. 废液处理

 *  警告：废液中含CN（氰），未经分解处理CN的废液不要处理掉。如果因任何原因，仪器不能自动处理废液，应在废液中加入CLEANAC·3清洗剂，混匀彻底分解CN，放置30分钟以上，然后丢弃。应使用专门的Nihon Kohden CLEANAC·3清洗剂。

 *  警告：仪器发生故障时，废液处理可能不完全。此时，废液呈棕褐色。应按以下操作分解氰（在通风橱内）。并与经销商联系。

1 每升废液中加入30ml次氯酸钠或漂白水，混匀。

2 静置至少30分钟。

3 每升废液中加入4克氯化铵，使PH接近7，混匀。

4 30分钟后丢弃废液。

     2. 抽血用注射器、棉签和存有样本的真空采血试管，放入黄色医用垃圾袋中集中焚烧。            

六．试验质量控制

      精度检查：每天测定前检查，以保证测定的可靠性。

（1）．计数稀释液测定本底噪音，不需要通过吸样管吸稀释液，只需按计数键计数稀释液。

（2） 屏幕上显示结果，确定测定数据低于或等于以下数据：WBC—0.2（×103/ul）、RBC—0.05（×106/ul）、HGB—0.1（g/dl）、PLT—10（×103/ul），其他参数值可以忽略。

(3). 如果数值超过上述数值，则检查以下项目并重新计数：*稀释液是否洁净、*稀释液中是否有气泡、*检查孔是否干净、*检查管道是否紧密连接。                    

(4). 测定血液质控，确认它获得的标本数据在血液质控标签上所示数值范围之内。方法：轻缓地从冰箱中拿出血液质控，用双手掌使质控品升温至室温，直至红细胞分层。上下颠倒质控品三十次以上，使血浆和红细胞均匀混合。计数质控品，证实获得的数据在质控范围内。当重复测得的数据在质控范围外，应校正仪器。   

备注：*注意质控品的有效期。 *当上层轻微变红或整个质控都红变时，质控不能使用，因质控中红细胞溶血了。*不能冷冻质控，以免引起溶血。 *要根据说明书极其小心地使用和储存血液质控。

     (5). 该仪器销售单位每月对仪器进行一次保养以及质控，保证检测的精确度。

    七．参考资料

1. MEK-6318K血液分析仪说明书  日本光电工业株式会社

    2. 《临床检验操作手册》，中国人民解放军总医院检验科  1974年版
   3 . 《实用医学检验学》，人民军医出版社，1992年版

执笔人：吕希莹

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
NAPCO（力高）5410细胞培养箱使用方法

（1998年2月）

1. 仪器安装时，湿度及CO2浓度，厂家根据用户要求已设置好。本培养箱温度为37℃，CO2浓度为5%。

2. 开机：开机前培养箱必须经过清洁及消毒，放好水盘。打开电源开关，24小时后再通入CO2气。

3. 随时观察箱内CO2浓度与湿度是否稳定在所需范围。

4. 尽量减少开门次数和时间，保证腔内最佳状态。

5. 随时观察门正面水套内水位显示是否为Lower(指示灯)。Lower灯亮就应及时加水。

6. 每周要检查一次箱内蓄水池水位，检查气源输入压力是否调节为1Bar。否则，及时添加蒸馏水，更换CO2气瓶。

7. 禁止连续多次开关箱门，以免破坏箱内环境，造成污染。

8. 如果一段时间内不用培养箱，必须将蓄水盘移出。关机时先关CO2气，再关机。培养箱及水盘进行消毒。待用。

9. 凡使用培养箱者必须提前申请，细胞室负责人批准后方可使用；使用时必须详细填写仪器使用登记表，包括使用时间、细胞种类、使用者签名等。

执笔人：牛福玲

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
HERA　CELL　CO2培养箱使用方法

（1999年5月）

开机及消毒后重新开机操作程序

1. 接通电源，打开培养箱电源开关。

2. 调整温度显示为37℃。

3. 打开培养箱门必须大于30秒。

4. 盘内放入消毒水盘，内放300ml消毒蒸馏水。

5. 持续按住auto-start鍵5秒，CO2浓度显示为00。

6. 关上培养箱门，待CO2浓度显示处00消失，调CO2浓度为5%，待CO2浓度升到5%后稳定24小时，即可进行细胞培养。

日常操作程序

1. 每周换水盘一次，及气源CO2表的压力，及时更换气瓶。

2. 禁止反复开关箱门和尽量缩短开门时间，以保持箱内最佳环境，避免污染。

3. 消毒：培养箱需要消毒时，进行以下操作程序

1 关上箱内电源开关。

2 打开箱门，移出培养标本

3 用随机配合的水泵吸干水槽内水，并擦干箱内壁。

4 向水槽加入300ml蒸馏水。

5 打开培养箱1/alarm。

6 箱门处于打开位30秒，按箱面板上的90℃鍵，持续5秒，其后关上箱门即可进行消毒，消毒时间25小时。

4. 消毒完毕后，再按开机操作程序2-6步骤进行操作。

5. 凡使用培养箱者必须提前申请，细胞室负责人批准后方可使用；使用时必须详细填写仪器使用登记表，包括使用时间、细胞种类、使用者签名等。

执笔人：牛福玲

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
BB16CO2培养箱使用方法

（1999年1月）

1. 打开仪器电源。

2. 放入水盘，内盛消毒的去离子水300ml。

3. 待温度及CO2浓度显示窗口显示温度及CO2浓度数值，同时按培养箱面板上两个△▽，待CO2浓度显示窗显示为“00”时，松开手。

4. 待“00”消失，调CO2浓度为5%，待CO2浓度升到5%后，稳定24小时，即可进行细胞培养，并随时观察箱内CO2浓度与湿度是否稳定在所需范围。

5. 凡使用培养箱者必须提前申请，细胞室负责人批准后方可使用；使用时必须详细填写仪器使用登记表，包括使用时间、细胞种类、使用者签名等。

注意事项

1. 禁止连续多次开关箱门，以免破坏箱内环境，造成污染，以保证箱内最佳状态。

2. 每周要更换一次箱内水盘，检查气源输入压力是否调节为1Bar，以及气瓶压力，气瓶压力为零时，及时更换CO2气瓶，气瓶进入实验室前对气瓶外的尘土污物进行清洁后，方能进入细胞培养室。

3. 如箱内需要进行消毒时，将箱内培养的细胞取出，进行清洗。清洗后，关好箱门，打开培养箱电源开关，打开培养箱后壁的紫外线开关，消毒30分，按开机2-4程序进行操作。

4. 不要连续几次开或关仪器的电源。

5. 不能用含酒精的消毒剂来消毒，以免破坏空气分析器。

6. 如果一段时间内不用培养箱，必须将水盘移出，培养箱进行清洗、消毒。关机待用。

7. 一旦发现培养箱内有污染，（1）应立即彻底对培养箱进行清洁和消毒处理；（2）污染的培养板或培养瓶应当日远离实验室销毁。

执笔人：牛福玲

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
TMQR-3250灭菌器使用SOP

（2002年8月）

1、 器械灭菌前的准备工作

1. 在灭菌之前，器械必须冲洗干净，避免血迹以及其它杂质会对灭菌物品以及灭菌器产生危害。

2. 物品消毒时要用包布或不锈钢包装后，放在灭菌器托盘上进行灭菌。

3. 在任何情况下，水位应位于面板上水位计的最高和最低水位之间。灭菌器只能用去离子水。否则，水中的杂质会阻塞逸汽阀，影响水蒸气饱和程度，阻止温度上升。在灭菌前要检查水位，水位低时要加水，每周换一次水。

4. 在灭菌期间，会有水蒸气适量逸出，同时，疏水阀发出轻微嘶嘶响声。如果逸出水蒸气不明显的话，必须要对疏水阀进行疏通。

2、 灭菌

1. 此灭菌器无消毒液体功能，禁止消毒液体。

2. 将电源线插到电源插座。

3. 打开电源开关，设定控温仪灭菌温度132℃，灭菌时间15分钟及干燥时间15分钟。

4. 顺时针将注水阀旋到注水位置，待水位达到灭菌器底部凹槽，再顺时针关闭注水阀，注水必须在带电状态下进行，否则关门后，加热指示灯亮，压力不上升，设备牌预热状态，此时应在带电状态下，但室内压力为零时，打开门，放置注水阀从关闭位置到注水位置，再到关闭位置。

5. 将待消毒物品放入灭菌室，关闭密封门。灭菌过程自动控制进行。

6. 升温过程：电源指示灯及加热指示灯亮，灭菌加热器加热，温度上升。

7. 灭菌过程：当温度达到灭菌温度设定值132℃时，灭菌指示灯亮，显示为绿色。加热指示灯间断点亮，通过控温仪控制灭菌温度。

8. 排汽干燥过程：当灭菌结束，转入排汽干燥过程干燥指示灯亮，干燥时间定时器开始计时，同时排汽电磁阀打开，将内室水汽排出，加热指示灯灭。

9. 当干燥过程结束时蜂鸣响，表明整修灭菌过程结束。向左旋转灭菌器门手柄。

10. 当温度下降到50℃以下时，打开门，取出消毒物品。

11. 关闭电源，拔掉电源插头。

使用须知：必须严格按照灭菌程序灭菌，否则灭菌效果得不到保证。

3、 设备的保养

为了确保灭菌器处于良好的工作状态，并且尽可能减少故障次数，必须对仪器进行如下保养。在保养之前，要确保设备已断电。

1. 每日用软布或一块纱布擦净门胶圈。

2. 每周一次

1 取出托盘，用带有清洁剂和水的纱布，擦净灭菌器内底部，托盘，不要使用钢渣丝或钢刷，以免损害灭菌器壁。

2 给门锁加二硫化铜润滑脂或凡士林。

3 擦净灭菌器外罩。

4 将水箱水放掉，加入新的蒸馏水。

5 清理过滤器阀芯（位于底盘上）。

3. 定期检查

1 每月检查一次安全阀，逸汽阀。

2 每年一次紧固接头和检测通断状态。

3 每年校准压力开关一次。

4 每5年检验门锁装置一次。

以上定期检查应由厂方售后服务部的专业维修人员进行。

4、 搬运

　搬运之前要确保切断电源，放掉水箱内的水。

执笔人：牛福玲

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
OLYMPUS倒置显微镜使用方法

（1998年9月）

1. 插上电源线。

2. 打开电源开关。

3. 放入标本，转换聚光镜转台，使用物镜。

4. 调整目镜宽度及视度。

5. 标本对焦。

6. 调整合适的光强度。

7. 观察和照相。

8. 完成观察后，撤出标本。

9. 将光强度调至最小。

10. 将电源开关置于“OFF”的位置以断开电源。

11. 拔掉电源插座。

12. 清洁显微镜。

13. 罩上显微镜。

14. 填写仪器使用记录。

执笔人：朱陵群

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

GN－RO－40型纯水机

（2002年3月）

一、操作

1. 开机（先开水，后开电）

1 开自来水总阀门F1，再打开F2、F3及调压阀TF，使水路畅通。

2 按下‘电源启动’按钮，高压泵启动，水机进入运行状态。

3 水机进入运行状态后，慢慢拧紧调压阀，观察RO压力表，使达到1.05±0.05Mpa即可。（RO压力不应超过1.5Mpa）,下次开机无需再调TF阀。

2. 每天检查并记录运行数据，如压力、流量、产水水质等，发现异常现象应及时解决。

3. 关机（先关电，后关水）

当不需用水或下班时，应关闭总电源开关及原水总阀门F1。

二、维护保养

1. 砂炭滤器反洗周期：视地区水质状况确定，一般可2天一次。反洗时应关阀F2、F3，打开F4、F5，通水后适时从F6接水观察反洗出水混浊情况，至水质清澈即可，然后关阀F4、F5，打开F2、F3备用。

2. 初滤器滤芯更换周期：视水质状况确定，一般约2个月或出现供水不足现象时更换。

3. 保安器滤芯更换周期：视原水有机物会计师及余氯含量而定，一般4个月更换一次。

4. RO膜的保护：

（1） 前级处理是保护RO膜的重要条件，尤其注意水中余氯对RO膜的危害。

（2） RO膜最忌细菌滋生咬穿膜体，一般应每天开机运行，减少细菌滋生条件，如较长时间不用（如3天以上），应用2%甲醛液保护。

5. 混床树脂的更换：视用户不同条件确定，当混床出水电阻率接近下限时，应及时与我厂联系。

6. 精滤器滤芯更换周期：约10-12个月更换一次。

7. 电控系统：如出现故障应及时通知厂方来人确保安全。

执笔人：牛福玲

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

超净工作台SOP

（1998年9月）

一、开启前准备:

1. 首次使用或两周以上未用过时，在使用前用75%酒精将超净台的所有部位仔细擦拭两次，用紫外线照30分钟。

2. 每次实验前超净台用紫外线照30分钟。

二、使用过程:

1. 关闭紫外灯（紫外）；

2. 打开风机（风机）及照明（照明）开关，吹风10分钟后进行实验操作。

3. 实验结束，将台面清理干净，实验用品摆放整齐，用75%酒精纱布擦干净。

4. 开启紫外灯照射30分钟，关闭紫外。

三、维护与保养:

1. 超净工作台过滤网每2-3年更换一次，或风很小，调节风力旋钮不起作用时也要更换滤网。

四、注意事项:

1．实验中如液体漏出用75%酒精浸湿的纱布及时擦干净；

2．请随时保持超净工作台的清洁与整齐；

3．禁止在台内使用DEPC等有毒试剂。

执笔人：牛福玲

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

RM-6000型生理仪的基本操作
（2001年5月）

自从心输出量在指示心脏动力功能中成为最重要的参数之一以来，对于无创性连续较长时间测定心功能的要求不断增加。AI-600G，是RM-6000系列多种波动描记器的一个插入式元件，它用简单的、非创伤性的技术测定心输出量从而回答了这一要求。

它的测量原理是建立在Kullicek的方法基础上。AI-600G通过电极检测人体的电阻变化。这些电极绕于胸部和颈部两者间有少量高频电流通过，它的输出量是在心脏循环中阻抗的变化(△Z)和平均身体阻抗（Zo）。通过使用这些参数。每搏量和心输出量可以被计算。

除了心输出量测量外，还能测量外周循环早期肺水肿，肺充血，水胸和血胸等，AI-600G将在临床和研究中被广泛认可。

操作前请仔细阅读这一手册。

也请参阅多种波动描记放大控制的指南手册和其它插入式元件。

一、特征

1 与ED-600G结合，AI-600G可测心输出量。

2 通过AI-600G两装置，四肢（两上肢，两下肢）的阻抗可以用二道同时测量。

3 AI-600G放大呼吸波型

4 平均身体阻抗Zo可以用三位数显示。

二、组成：

AI-600G必须插入到多种波动描记扩大器控制台RM-6004或RM-6008中，以测量平均身体阻抗Zo和由血流和呼吸引起的阻抗变化。

为了测量心输出量，ED-600G必须与AI-600连结

多种波动描记系统组成的例子和AI-600G方块图显示如下（略）

三、名称描述：

①输入连接器：  连接病人电缆的插座，

②测量-停止-定标选择：

  （meas）测量：将选择置于这个位置以测量阻抗

  （off）停止：将选择置于这个位置以停止测量

  （cal）校准：将选择置于这个位置以校准AI-600G

当cal键被按下时，30Ω电阻被内连到输入电路它可被用作Zo的校准，△Z也可以在这种状态下被校准。

③主导装置或从动装置：当阻抗体积描记图的两个元件被同时用于一个病人时，每一个元件的激动电流通常是彼此不同的。

当它们同时应用时，这个插头的应用是使每上元件的电流相等。通过这些插头的彼此连接，电流就彼此相等了。（指的是：master slave选择开关⑩）

④Zo获得：当meas-off-cal开关处于cal位置时，调整Zo指示列30Ω。

⑤Zo显示：数字形式显示,以一位小数的三位数字表示。

⑥ΔZ灵敏度：调整ΔZ放大器的灵敏度。根据信号放大的程度，设置灵敏度到合适的位置。顺时针转动灵敏一档，放大器获得可加倍。逆时针转动灵敏度一档，获得可降低1/2。

⑦ΔZ灵敏度：较好地控制ΔZ的灵敏度

⑧◆ 位置：调整放大的输出水平在+3V和-3V之间，当这个把手被转动时，显示器和记录器的图形都同时变化（移动）

按压把手并同时转动。它当它被顺时针转动时，图形向上移动，当它被逆时针转动时，图形向下移动。

⑨组件锁定杠杆：拉出杠杆以便从机壳中移动组件。推进杠杆以便锁定组件在机壳中。为了选择内置开关，从机壳中移动组件并移动组件外面的保护用金属板。

⑩主导装置-从动装置：这个选择总是用作，当AI-600G的两个单位被同时用于测定一个对象的阻抗值时，应用零件cord连接每一个组件的主导装置或从动装置③。

在这种状态下，设置一个组件的master -slave选择器到 master 位置而另一个组件的master-slave选择器到slave位置，当仅有一个组件被用于测定阴抗时，master-slave选择器⑩应该设置到master位置。

（11）Zo-ΔZ：输出信号选择器，选择或Zo 或ΔZ为输出信号。当 Zo被选择时，位置控制 ◆ ⑧没有功能。

（12）RESP-OFF（过滤选择器）：选择过滤被应用。

       设置选择器到RESP以便测量呼吸而设置OFF测量血流。

四、注意：

1、不要混淆电流电极（红）和电压电极（黑）当连接电极到仪器时，输出电极是电流电极，接收电极为电压电极

2、测量期间不要接触在病人

3、当同时测量双臂或双腿阻抗时，应确保两臂或双腿彼此间不要有电的连接。

测量心输出量

五、测定心输出量

准备：

1、拉出组件锁定杠杆⑨，从多种波动描记放大器控制台中（房式机壳中）移出组件。

移开安装在组件后面的保护用金属板并设置内置开关如下

master-slave选择器⑩—到master
Zo-ΔZ选择器（11）—到ΔZ

RESP—OFF（12）——到OFF

设置以上开关后，放回保护用金属板到组件上并将组件插入房式机壳中。

2、拉出连接板（程序板）并在连接板里连接终端如下：

假定阻抗体积描记器AI-600G被插入4通道和微分器ED-600G被插入5通道（参见多波动描记器控制板的指南手册RM—6004/6008之细节）图4

1）连接ED-600G在通道5的终端3到通道5上终端5
2）连接AI-600G在通道4的终端3到ED-600G在通道5的终端1
这种连接的目的是提供阻抗波形（ΔZ）到微分器ED-600G

3）连接通道5的终端4到通道4的终端5。这种连接的目的是同时定标阻抗体积描记器AI-600G和微分器ED-600G，当微分器ED-600G的meas-off-cal开关被设置为meas或off位置时。

3、设置控制如下：

means-off-cal②——到off
ΔZ sensitivity⑥——到O

然后连接输入导线到输入连接器①并rotate输入导线连接器的环以便固定于输入连接器。

4、 按下体积描记放大器控制台（房式机壳）的电源开关以启动电源。

检查电源指示灯亮。

六、电极位置：略

与导线连接：最上面和最下面的电极分别与红色电极相连，中间两个电极分别与黑色电极相连

七、Zo  定标

1、设置meas-off-cal开关②到cal

2、调整 Zo 获得④以使 Zo 显示器⑤显示30Ω。

   当meas-off-call②被设定于cal，输入电流在病人处被连接了30Ω的内置电阻。

八、ΔZ放大器敏感度调节

1、设置meas-off-cal开关到cal

2、设置记录开关到run以运行记录低

3、在以上状态下，按压多种波动描记放大器控制台的cal开关，ΔZ的定标波形将被记录。

设置ΔZ sensitivity⑥到“5”并调整微调⑦使定标信号放大为10mm

当以上调整完成时10mm的偏向（在记录纸上）相当于0.1Ω的电阻。

4、以上调整被完成时，设置记录开关列STOP

九、ΔZ和DZ/DT定标

1、设置ED-600G TIME |COST——5mSEC

                HI. CLLT——75HZ
2、按下meas-off-cal开关②的cal

3、设置记录开关到run以下结果将被记录


Zo Zo
4、调整微分放大器（ED-600G）的cal adjustwceccf使其放大为1CM

当cal象以上描述进行调整时，三角形彼形的斜率及0.1Ω/0.1see。因为三角形波形的上升支是0.1see

5、调整ED-600G的灵敏度粗调和微凋以使b为2enl当控制象以上调整时，基线以上部分的微分图形为1CM。

当以上的操作被完成时AI-600G和ED-600G被定标如下：

AI-600G          0.1Ω/CM

ED-600G          1Ω/sec/cm

测量

H   的测量

   设置AI-600G的mean-off-call开关②到measFD600GR的该开关为off
   显示器⑤显示病人的

   该出这个值

   假如病人的呼吸造成假象（假如显示随病人呼吸明显变动），测量   应在病人呼气未肺的气低全部排出时。

ΔZ4nld2/df的测量

1、设置记录器的速度选择为50mm/SEC或者100mm/S和记录4nld2/df定标信号（应用以上定标操作所得）

2、设置mean-off-call开关（AI-600G和FD-600G）

为mean WR下的图形将被记录（为了得到稳定的ΔZ 和PL2/PLF信号应于病呼末气测量）Pqfigllie10
ΔZ和D2/DF可以按下式从记录图形中计算

         A（mm）       A

ΔZ=0.1×10（mm）=0.1×100（Ω）

因为DZ/DF放大器被定标可以10mm的偏离（高）

相当于1.0Ω/CM，DZ/DF最小值可被计算如下：

DZ                       B（mm）       B

DF    MIN=1.0（Ω/SEE）×10（mm）=1.0×10  1Ω/SEE

与此同时心室排时间可获得如下：

            Cmm

T（LVET）=100 mm/SEE

C是DZ/OH15%负向峰值和正向脉搏的峰值的点之间的距离。

执笔人：赵明镜

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁

BIPAC生理仪基本操作

（2004年10月）

1．连结外围设备和线路，将计算机－channel转换－生理仪模块连结成一体。

2．设置所占channel，使单一模块channel－IPS100C channel－channel转换－计算机内部模块设置channel统一。

3．设置单一模块的各种参数（根据实验需要）。

4．打开计算机，运行Windows NT Workstation Version 4.00。

5．显示数据采集平台hem和数据分析平台xlgps，双击hem进入数据采集。

6．进入模块设置，点击edit→configurations→configuration setup。

7．设置实验模块：根据实验需要选择相应的设置参数，点击Acquisition、Display、Signed processors、Analysis modules等，并进行相应连结，形成单一项目或多个项目组合的实验模块。

8．保存模块：点击file→save configuration→输入文件名→保存以cfg格式。

9．打开已有实验模块：file→load configuration→选择相应文件→打开。

10．点击start进行相应实验参数的描记。

11．数据后期分析：点击xps分析平台→文件→打开空白excel工作薄→确定。

12．点击formula wizard图标→打开相应文件→对已有文件数据进行处理。

操作注意：

1. 开机前连接好各种插件，切勿带电连接。

2. 实验中勿使液体和血液溅于机器表面，禁止血液进入机器插件。

3. 生理仪必须连接地线。

4. 室内清洁干燥，不用时加罩。

执笔人：赵明镜

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
DF—5A心脏电生理刺激仪的使用方法

（2004年8月）

一、准备工作:

1. 检查电池电压是否正常,电力是否充足。

2. 检查电极导线是否已经连接好。

3. 将输出选择键置于“心内”位置。

4. 将输出幅度旋钮置于“0”的位置。

二、开机：

1. 开机前先拔下充电电源插头。

2. 按下有“.”红标记端，正常的仪器电源接通后，绿色电压指示灯亮，“次／分”灯亮，显示器显示60字样，停止灯亮，刺激灯不亮。

3. 开始以下操作。

三、起搏刺激“阈值”测定

1.将“模式”键置于S1位置。

2.将“显示”键置于F位置，刺激脉冲频率设置应高于自身心率10－20次/分。

3.再将“显示”键置于V位置。

4.按“S1S1”键发放脉冲。

5.调节输出幅度，直至心脏被带动为止。此值即为刺激阈值。

6.将输出幅度调整至1.5－2倍阈值。

四、“S1S1”定时刺激

1.使仪器处于停止状态。

2. 将“模式”键置于S1位置。

3. 将“显示”键置于F位置。

4.选择刺激频率后按“设置”键。

5.按“S1S1”键，即发放S1S1连续脉冲。

五、“S1S2”程控早搏刺激

1.使仪器处于停止状态。

2“.模式”键置于S1位置

3.“比例”键选择所加刺激数。

4.“步长”键选择所需数。

5.“显示”键置于ms位置

6.决定所需周期数，然后按“设置”键。

7.再将“模式”键置于S2。

8.再选择S1S2间期，然后按“设置”键。

9.按“S1S2”键，即发放程控脉冲。

六、关机：

1. 将输出幅度旋钮置于“0”的位置，检查其他按键或旋钮是否置于开机前的位置。

2. 关闭电源开关，将其置于“OFF”位置。

七、注意事项：

1. 将仪器置于干燥、通风地方，移动仪器时注意不要用力过猛，以免震坏仪器。

2. 充电时间不宜过长，充电时仪器的电源开关应置于“OFF”的位置；如仪器长期不用，应每月充电一次，以延长电池的使用寿命。

执笔人：赵明镜

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
RSP1002呼吸机使用方法

（2004年3月）

一、呼吸机参数：

电压……120V直流；电流……1A；呼吸频率……约10-200次/分

二、外接管的连接：

尽量靠近动物连Y形管有助于减小吸气和呼气通道之间的任何死腔。吸气管的粗细和长短不是很重要，而呼气管应该尽量地粗、短，以降低对呼气气流的抵抗阻力。由于呼气完全由动物来控制，那么呼气通道阻力较高将使呼气更困难，并在较小气道产生CO2潴留。

三、RSP1002呼吸机使用方法:
由于RSP1002呼吸机基于恒定的压力和变化的容量的原理，连着气管和T形管之间的死腔与操作的关系不太大。但当是小动物（如幼鼠）或肺容积明显变化（如人工气胸）时，较大的死腔更适合于获得一致的吸气。

1. 把RSP1002呼吸机的所有插件和气管插管的T形管连接起来。不要接动物。使气管插管上的T形管前的管子足够提供至少1∶1或更大的死腔/肺容积比。

2. 阻闭气管插管。

3. 打开呼吸机，调定呼吸频率和吸气百分比。

4. 调定关闭吸气压。

5. 在呼吸周期的吸气相，吸气阀和呼气阀的指示灯同时点亮。呼吸机运行时，调节吸气流速至吸气阀灯比呼气阀灯稍微提前熄灭，以产生呼吸序列时相中的吸气暂停。

6. 连接动物，调节流速以保持吸气阀灯灭和呼气阀灯亮之间的吸气暂停一致。

7. 若呼吸频率变化，需调节流速保持正确的吸气流速以产生理想的吸气暂停（吸气阀灯灭和呼气阀灯亮之间的时间）。

四、恒定容量通气

也可以恒定容量模式使用RSP1002压力控制呼吸机，方法如下：

1. 常规连接动物至呼吸机。

2. 设置适宜呼吸频率。

3. 向右顺时针将吸气压调至最大。

4. 调节流速表，直到吸气压峰值表指示在生理范围内（通常是8-12cmH2O），这样，呼吸机就可以产生足以达到理想气道压力的恒定的容量。若气道阻力增加或潮气量减少，吸气压峰值遵循理想气体定律（P1*V1/T1=P2*V2/T2）而成比例增加。

用上述方法操作，可产生恒定的容量，但只有压力显示，没有“容量”显示。

五、参数调节

开胸：关闭吸气压为8-10cmH2O。调节吸气流速使吸气阀灯比呼气阀灯稍微提前熄灭。对1∶2的吸呼比，要设吸气百分比为30-35%才正常。

关胸：关闭吸气压为10-15cmH2O。调节吸气流速使吸气阀灯比呼气阀灯稍微提前熄灭。对1∶2的吸呼比，要设吸气百分比为30-35%才正常。

六、实际操作
1．关胸（等压调节）

原死腔——夹闭——打开呼吸机——调定呼吸频率和吸气百分比——调定关闭吸气压10-15cmH2O——调节吸气流速至吸气阀灯比呼气阀灯稍微提前熄灭——连接动物——调节流速以保持吸气阀灯灭和呼气阀灯亮之间的吸气暂停一致（若呼吸频率变化，需调节流速保持正确的吸气流速以产生理想的吸气暂停）。呼吸机后面板的出气口短管浸入水下5cm即等于5cmH2O的PEEP。

2．关胸（等容调节）

1）常规连接动物至呼吸机。

2）设置适宜呼吸频率70-80次/分。

3）向右顺时针将吸气压调至最大。

4）调节流速表，从min调。直到吸气压峰值表指示在生理范围内（通常是8-12cmH2O）。若气道阻力增加或潮气量减少，吸气压峰值遵循理想气体定律（P1*V1/T1=P2*V2/T2）而成比例增加。通气量为0.4-0.6L/min。

执笔人：赵明镜

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
RBP－1型大鼠尾压心率测定仪使用方法

（2001年5月）

1.将主机和大鼠固定器的电源插头插入220v交流市电网络向上开启大鼠固定器的电源开关（置ON），绿色发光二极管及红色发光二极管均亮。绿色发光二极管指示电源的通断：红色发光二极管指示加温。大约预热30分钟左右，红色发光二极管熄灭，并间断复燃，说明大鼠固定器已达到测试温度，然后进行下面操作。

2.将待测动物放进预热箱，预热10－15分钟，取出并装入合适的固定网套，然后将动物固定在滑动式大鼠固定台上。固定时应尽量利用滑动式挡板和卡板，将动物固定牢靠，并拧紧顶部和侧面的螺母。

3.选择合适的尾套，将动物尾部穿过尾套固定在探头的固定槽中锁紧上盖。放入另一支待测动物到预热箱。

4.开启主机电源开关，让动物休息2分钟左右，使其安静。从发光二极管排阵上观察容积脉搏波的幅度，并可通过监听器听到容积脉搏波的规律性声音。主机上旋钮“增益”平时应置于偏“小”为宜，如果脉搏波的声音太小，可顺时针调节此旋钮，直到脉搏波的声音清晰为止。“增益”旋钮不宜调到过大位置，以免杂音干扰。当容积脉搏波的幅度到达或接近红色发光二极管指示区域时即可开始测量，同时可测定心率。（注意：心率指示电平以第四个绿色发光二极管发光为界，低于此电平心率无显示。）

5.测量血压时首先用气球加压阻断尾部血流。待容积脉搏波消失以后，缓慢而均匀的放气，并注视着血压表指针的下降，待听到容积脉搏波恢复有规律的声音时，此点的血压即为大鼠的收缩压（注意：放气时一定要均匀一致，不宜过快或过慢，以减少读数误差）。测量一般重复三次，每次间隔约1分钟，以均值作为收缩压值。

注意事项：

1.动物不宜放在固定器中时间太长否则会因加温或固定引起动物烦躁，而影响血压，因此一次固定动物测量次数不宜太多。

2.动物的固定套大小要适宜，否则动物易动或掉头，使测量无法进行。

3.鼠尾太脏会影响透光度，可预先用清水和洗涤灵洗净后再进行预热。如果脉搏波还不够大，适当调整探头的位置，直到脉搏波最大为止。

4.尾套内径应大于尾跟外径为宜。尾套要靠近尾根，以减少测量误差。

5.室温应相对恒定，最好为25－30之间，避免穿堂风或空气过于流通，而引起尾部血管收缩，影响脉搏波。

6.仪器应保持清洁，每次用前可在预热箱底部垫一层纸，以免粪便直接粘固在加热板上或漏到下部电路上。用完及时清理。

7.探头在上下两面都有加热板，因探头为开关式或经常活动，会引起加热板连线的折断。如发现脉搏波不大，探头上下加热板不热，可检查加热板连线是否损伤，并及时修复。

8.在大鼠固定器的背面设有探头加热选择开关，通常此开关置于向下位置，表明探头与固定器同步加热。当室温过低需给探头连续加热时，将开关置于向上位置，此时探头独立加热。（注意：加热时间不宜过久，否则易过热。）

9.大鼠固定器加热板的温度已设定于38左右，平时不需调节，如需少量提高或降低，可调节背面的电位器，顺时针增加逆时针减小。调节时首先松开固定螺母，调节后再锁紧。

10.如果大鼠固定器通电后，达到设定温度的时间比平时明显增加，可能是某个加热灯泡已坏，需打开后板更换。

11.仪器所有插头在插入或拔出前都应预先切断电源，否则易损仪器。

执笔人：赵明镜

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
多普勒血流仪模块的启动和操作

（2004年5月）

初次设置是为了确保操作PDFM有一个标准的启动点。CBI系统通常来源于PDFM的出厂设置。然而，以后你可以根据你的需求变换模式，或添加血流模块。

注意：在变化CBI系统的位置和模块后都要重新校准。警告：不要在带电情况下移走或安装模块。

一、操作步骤：
· 底盘后操作盘的设置

1.将电源电缆与合适的电源连接

2.将CBS系统的电源开关打开

3.LED电源指示灯亮，如果不亮，请检查电源线、保险丝、电压选择器电源插座。如果问题不能解决，与“Triton Technology”公司联系。

· 底盘前操作盘的设置

1.将底盘的音量旋钮顺时针旋到1/4位置。

2.将底盘声音频道选择器旋到希望的频道。

· 脉冲多普勒血流仪模块前操作盘的设置

按如下设置前操作盘

	按钮
	位置

	RIGGER
	full cw

	RANGE
	center

	RUN/CALIB
	0

	DIR/NON
	DIR

	POLARITY
	+

	DNR
	IN

	FILTER
	25


二、校准

· 图表记录仪的设置

1.打开图表记录仪的开关，同时关闭纸张驱动器

2.设置图表记录仪获得直流电信号的相应水平为5伏偏差。

3.将图表记录仪的输入端电极连在一起并接地。

4.调整图表记录仪的位置或偏差控制，使记录笔位于描记表的底部。

5.将短路的线路和地线从图表记录仪的输入电缆上拔出。

6. 将耳机的终端插头插到图表记录仪的选择的模式的输出的（底盘后操作盘）

· 校准图表记录仪

进行了上述设置后，图表记录仪能够对预期的最大血流进行全部规模的相应的校准。

1..旋转RUN/CALIB开关到“100”。调整底盘音量到可接受到水平。

2. 图表笔应向上倾斜，否则，旋转电极至"－"
3. 如果记录笔偏离超出了记录纸的顶端，图表记录仪的放大系数必需减少，直到记录笔在期望的图表线上。相反，如果图表记录放大系数太低，就应该增加放大系数，直到记录笔位于期望的位置"100".

4.旋转CALIB开关回到"0"位置，以保证记录笔也相应地准确回到"zero"水平。如果不是这样，重复步骤3和4，直到"0" 和"100"的位置正确。有必要的话，可以让图表记录仪以较低的速度走纸，以校准这些水平。

5. 旋转CALIB开关到"50"位置，记录笔应该在"0" 和"100" 水平中间的位置。

6. 将CALIB 开关旋到"0"并且以较慢地速度走纸，满满的顺时针旋转RUN/CALIB开关，在记录纸上形成台阶样图。

7.关闭图表记录仪并将RUN/CALIB 旋回"0"位置。

执笔人：赵明镜

校对人：秦  英 

室主任：王硕仁
enter





select





Set up











enter





select





abs





Set ref





Sample








PAGE  

_1182081611.doc
[image: image1.png]© B








